## Slide 1: T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı
TS EN ISO 16911 Sabit Kaynak Emisyonları –
Kanallardaki Hızın Ve Debinin Elle Ve Otomatik Tayini
Halis Emre GÜNEŞ
Çevre Mühendisi

## Slide 2: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
TS EN 13284-1:2003 yerine Ocak 2018 tarihinde revize edilerek yeniden yayımlanmıştır. Bu standardın önemli teknik değişiklikleri arasında Bu standart için yapılan hız ölçümleri için kullanılan ekipmanın EN ISO 16911-1'in gereksinimlerini karşılaması şartı eklenmiştir.
Buna göre; atık gaz yoğunluğu için belirsizlik hesaplamaları EN 16911 standardına göre yapılacaktır. EN ISO 16911-1, emisyon kanalları ve bacadaki gazın eksenel hızı ve hacimsel akış hızının belirlenmesi için bir yöntemler belirler. EN 15259'un gerekliliklerini karşılayan ölçüm konumlarına sahip dairesel veya dikdörtgen bacalarda kullanılır.

## Slide 3: EN ISO 16911 TAMAMLAYICI UYGULAMA BELGELERİ
TSE CEN/TR 17078 Sabit kaynak emisyonları – EN ISO 16911-1’in uygulanmasına ilişkin kılavuz ile birlikte ele alınmalıdır.
Bir diğer belge ise MID 16911-1 ‘Method Implementation Document for BS EN 16911-1* - Application to manual stack emissions monitoring’
İlk aşamada metodun, örnek bir düzlem boyunca ortalama hızın ölçülmesine dair kısımları kullanılacaktır. Bu metotlar fark basınç temelli teknikler (pitot tüpleri, kanatlı anemometre) kullanılarak yapılan ölçümler olup diğer yöntemler bilgi amaçlı verilmiştir.
TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini

## Slide 4: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
Bu standartta; bir noktada gaz hızını belirlemesi için, kalibre edilmiş bir diferansiyel basınç cihazı (Pitot) ve kalibre edilmiş bir kanatlı anemometre ölçümü öngörmektedir. Standardın Ek A’ da fark basıncı esaslı tekniklerin kullanılmasını sağlar, Ek B’de ise kanatlı anemometreyi açıklar.
Diğer taraftan ek olarak, izleyici seyreltme, izleyici geçiş süresi ve enerji tüketiminden hesaplanmasına dayanarak hava debisinin belirlenmesi için alternatif yöntemlerde açıklanmaktadır. Ölçüm noktalarının aralığı, EN 15259'da tanımlandığı gibi eşit alanların prensibine dayanmaktadır. Hacim akış hızı, ortalama eksenel hızdan ve ölçüm düzlemindeki kanal alanından hesaplanır. Gerekirse, standardın 10.4 maddesinde belirtilen duvar efektlerini hesaba katan bir düzeltme uygulanır. (Duvar efektleri için ortalama hızın düzeltilmesi, ölçümler için gerekli değildir.)
Standartta hacim akış hızını ve ortalama akış hızını belirlemek için üç alternatif yöntem de tarif edilmiştir.
Ek C, izleyici seyreltme ölçümlerine dayanan bir yöntemi açıklar. Bu yöntemde, hacimsel akış hızı, bilinen bir enjekte edilen izleyici konsantrasyonunun seyreltilmesinden belirlenir.
Ek D'de, temelde uzun vadeli bir üretim yöntemi olan bir metot tarif edilmektedir. Hacim akış hızı, iki ölçüm konumu arasında hareket eden bir izleyici gazı atımının zamanından belirlenir.
Ek E, bir yanma işleminin enerji tüketiminden akışını türetmek için hesaplama tabanlı bir yaklaşım kullanarak hacimsel akış hızını belirleme yöntemini açıklar.

## Slide 5: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
Diferansiyel basınç bazlı teknikler, ISO 3966'da tanımlanmış olup pitot tüpünün prensibine dayanmaktadır. Bunlar standartta, L tipi, S tipi ve çok eksenli Pitot tüpleri (3D ve 2D Pitottüpleri) konuları içermektedir. Her birinin kendine özgü avantaj ve dezavantajları EN ISO 16911-1'de açıklanmaktadır.
Kanalın geometrisi ya da diğer akış koşulları nedeniyle ölçüm düzleminde eksenel olmayan akış (girdap ya da siklonik akış) bekleniyorsa, girdap derecesi S tipi, 3D ya da 2D Pitot tüpü ölçümleri kullanılarak belirlenir ve EN ISO 16911-1'de tanımlandığı gibi, ek ölçüm prosedürleri kullanılarak bu girdap açısı hesaba katılır veya farklı bir ölçüm düzlemi seçilir.
Gerekirse, sonuçlarda, duvarlar göz önüne alınarak, dairesel kanallar için EPA 2H, dikdörtgen kanallar için EPA CTM-041'ye dayanan bir prosedür izlenerek, genişletilmiş belirsizlik elde edilir.

## Slide 6: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
Ölçmenin amacı | Ölçümü gerçekleştirmek için uygun teknikler
Bir noktada hız ölçümü | Nokta ölçümü: - fark basınç cihazları; - kanatlı anemometre
Ölçüm düzleminde girdap tayini | Akış yönünü belirleyebilen fark basınç cihazı: - S tipi Pitot tüpü; - 3D veya 2D Pitot tüpü
Kanaldaki ortalama hızın periyodik ölçümü | Nokta hız ölçümlerinin ızgarası İzleyici seyreltme tekniği İzleyici transit zaman tekniği
Ortalama hız veya hacim için AMS kalibrasyonu | Enerji tüketimine dayalı hesaplama yaklaşımı Nokta hız ölçümlerinin izlemesi İzleyici seyreltme tekniği İzleyici geçiş süresi tekniği
Kullanım Yerlerine Göre Teknikler

## Slide 7: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
EN ISO 16911-1'de açıklanan nokta hızı ölçüm yöntemleri, karşılanan bu yöntemin performans gereksinimlerini karşılamak şartıyla tablodaki amaçlardan herhangi birini yerine getirmek için kullanılabilir.
EN ISO 16911-1'de açıklanan alternatif yöntemler, hacim akış hızını belirlemek ve kullanılabilecekleri özel şartların karşılanması koşuluyla, otomatik ölçüm sistemlerinin (SEÖS) kalibrasyonu için kullanılabilir.
Akış ölçümünün amacı, ölçüm yöntemini seçmeden önce açıkça tanımlanmalıdır. Ölçüm tekniğinin seçimi bundan etkilenebileceği için, ölçümlerin gerekli olan, baca gazı koşulları veya ıslak veya kuru bazda referans koşulları anlaşılmalıdır.
Akış ölçümleri, baca koşulları altında akışı ölçen bir SEÖS‘ün kalibrasyonu için kullanılacaksa, farklı koşullar arasında dönüştürme yaparken ilave belirsizliklerin oluşmasını önlemek için akış bu koşullar altında belirlenmelidir. Benzer şekilde, kütle emisyon oranları kuru bazda elde edilen konsantrasyon verileri kullanılarak hesaplanacaksa, doğrudan kuru koşullar altında belirlenen akış değerleri tercih edilmelidir. Mümkün olmaması durumunda EN ISO 16911-1 standardı, verilerin farklı referans koşullarına dönüştürmesi için prosedürler ayrıca yer almaktadır.

## Slide 8: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
A- Nokta akış hızını belirlemek için teknik seçimi;
EN ISO 16911-1'de verilen performans gereksinimlerinin karşılanması koşuluyla noktasal akış hızını belirlemek için fark basınç aygıtlarının veya kanatlı anemometrenin kullanılmasına izin verilmektedir.
Bu yöntemi uygulamak için kullanılabilecek birkaç farklı Pitot tüpü tasarımı mevcut olup standart Ek A’da, bu tekniklerin kullanımını açıklar. Bunlar L tipi, S tipi ve 2D ve 3D Pitot tüplerini içerir. Eğer kanatlı anemometrenin kullanılacaksa bununla ilgili prosedür standart Ek B’de yer almaktadır.
Kanal akışında önemli bir girdap olduğu düşünülüyorsa, 3D tipi Pitot yöntemi kullanmak uygun olacaktır.
S-tipi Pitot tüpü, bacada damlacıklar veya önemli miktarda toz yükü olduğu durumlarda kullanım için daha uygundur. Yüksek toz yükleme şartlarında, kirlenebileceği bu durumunda kalibrasyonu etkileyeceğinden kanatlı anemometre kullanılmamalıdır.
5 m/s'den düşük hızlar veya 5 Pa'dan düşük fark basınçları için, pervane anemometre metodu daha küçük belirsizlikler verir.

## Slide 9: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
Ölçme donatımı;
- Kanal alanının ölçülmesi
İç kanal alanının ölçümleri doğrudan boyutlu ölçümler kullanılarak yapılmalıdır. Mühendislik çizimlerinin veya teknik özelliklerin ölçümlerle doğrulanmadan kullanılmasına izin verilmez. İç ölçüyü tanımlamak için harici ölçümler kullanılıyorsa, örneğin, dairesel kanallar için dış çevre kullanılması veya dikdörtgen kanalların kenarlarının ölçümü. Bu yaklaşımlar yalnızca kanal duvarı kalınlığının sabit, iyi tanımlanmış ve iç içe geçmemiş tek malzemeden ise kullanılmalıdır. Her bir portun derinliği ve baca duvarının genişliği her ölçüm portunda ölçülecektir. Yüksek sıcaklıktaki bacada, çubuk kullanıldığında sıcaklık etkileri dikkate alınmalıdır.
Parameter | Kriter | Tespit yöntemi.
Ölçüm düzleminde iç kanal alanı | <2 % değerin | Ölçüm yönteminin performans değerlendirmesi - not sıcaklığının önemli bir etkisi olabilir

## Slide 10: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
Performans özellikleri ve gereksinimleri
Tablo 3, akış ölçümü ve fark basınç okuma cihazları için geçerlidir. EN ISO 16911-1, bir emisyon kanalı içindeki bir ölçüm düzlemi boyunca nokta hızının manuel olarak belirlenmesi için performans gereksinimlerini tanımlar. Diğer teknikler kullanılabilir, bu durumda EN ISO 16911-1'de verilen performans standartlarını karşıladıkları gösterilmelidir.

## Slide 11: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
Laboratuvarların, ortam sıcaklığına ve atmosfer basıncına duyarlılık için performans testleri yapması gerekli değildir. Ancak, mümkün olduğu durumlarda, imalatçı tarafından sağlanan teknik bilgilere dayalı bir performans değerlendirmesi yapılmalıdır.
Baca emisyon izlemesini desteklemek için akış ölçümleri gerçekleştirirken, ortam sıcaklığı ve atmosfer basıncı tipik olarak ölçümün genel belirsizliğine önemli bir katkı sağlamaz, bu da performans gerekliliklerinden hariç tutulabilecekleri anlamına gelir.
Tablo 3'teki geri kalan performans gereksinimleri hakkında izlenebilir bilgiler, hız akış belirleme tekniğinin üreticisi tarafından sağlanabilir. Bu, imalatçıdan temin edilemiyorsa, laboratuvar veya başka bir uygun kuruluş (örneğin bir kalibrasyon laboratuvarı), ekipmanın bu gereksinimleri karşıladığını göstermelidir.
Laboratuvarda ölçümün tekrarlanabilirliğinin standart sapması ve sensör açısının akışa etkisi, hız belirleme ekipmanının rutin kalibrasyonu sırasında gerçekleştirilebilir.
Ölçülebilir en düşük akış, sensörün kalibre edildiği en düşük değerdir. Bu değerin altındaki herhangi bir kullanım, bir ölçüm yapılmadan önce kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır. Doğrulama, kalibrasyon laboratuvarı tarafından yapılabilir.

## Slide 12: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
Ölçüm Prosedürü- Dikkat Edilecek Hususlar:
Ölçüm, mümkün olduğu kadar kararlı duruma çalışma şartlarında yapılmalıdır. Ortalama akış koşullarının > % 10'undan az değişkenlik olmalıdır.
Akış ölçüm düzeneğinin alanı (algılama elemanı ve probu), baca örnekleme düzlemi alanının % 5'inden daha az olmalıdır.
Standardın 9.3 bölümde yer alan örneklemeden önce kontroller yapılmalıdır (Kalibrasyon, pitot tüplerinin kontrolü, sızıntı, girdap açısı vb.)
Her bir traverste 2’den az olmamak kaydı ile ölçümler mümkün olduğunca çok yapılmalıdır. Belirsizlik hesaplamalarında max sapma alındığından bu değerin kabul edilebilir seviyede olması için 10 ve daha fazla ölçüm yapılması uygun olacaktır.
Tüm travers noktalarında kg/m3 cinsinden ıslak gazın yoğunluğunun ölçülmesi gerekmektedir.

## Slide 13: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
Girdap Veya Siklonik Akış;
Eğer girdabın önceki ölçümlerden oluştuğu biliniyorsa veya geometri veya baca koşullarından dolayı bekleniyorsa, o zaman eksenel olmayan akış (kanal içindeki girintiyi gösterir), her ölçüm noktasında, öngörülen yöntemlere göre diferansiyel basınç cihazları kullanılarak değerlendirilmelidir (ISO 10780). Teğetsel akış açılarından herhangi biri, düzlemdeki herhangi bir ölçüm noktasında eksenel doğrultuda 15 ° 'den büyükse, girdabın ölçümler üzerinde önemli bir etkisi olduğu varsayılabilir. Bu gibi durumlarda;
Yani, Girdap > 15 ° ise, akış yönü (vc) için düzeltilmiş olan hız şu şekilde verilir:
vc = cos θmeas vmeas
1 - Bu akış yönünü düzeltir ve hız okumasını düzeltmez.
2- EPA Yöntem 2, girdap belirlenmesi için bir prosedürü tarif eder.
(Akış yönünün etkisi için hız düzeltmesine ilişkin bu hesaplama laboratuvarların ölçümlerinde kullanılmayacaktır.)

## Slide 14: TS EN ISO 16911 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini
Standardın 9.3 Numune almadan önce kontroller başlıklı kısmında Kalibre edilmiş bir elektronik basınç okuma cihazı kullanılıyorsa, kullanılmadan önce yerinde kontrol edilmesine gerek yoktur. Elektronik basınç ölçüm cihazının paskal cinsinden çözünürlüğü en az 1 Pa. olmalıdır.
Her ölçümden önce bir Pitot sızıntı kontrolü yapılmalıdır.

## Slide 15
TEŞEKKÜRLER
Halis Emre GÜNEŞ
Çevre Mühendisi
hemre.gunes@csb.gov.tr
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürlüğü