ÇERÇEVE TASLAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ (SEÖS)

İLE ÇEVRİM İÇİ İZLEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Terimler, Tanımlar ve Kısaltmalar, İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, sürekli emisyon ölçüm sistemi kurulmuş veya yeni kurulacak olan tesislerde, sistemin kurulması, işletilmesi, kalite güvence sistemlerinin oluşturulması, sistemde üretilen emisyon ve diğer yardımcı parametre verilerinin depolanması, bu verilerin çevrimiçi izleme sistemlerine gönderilmesi, gerekli hesaplama işlemlerine tabi tutulması ve raporlanması ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, 9/8/1983 tarih ve 2872 sayılı çevre kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmelikler, 2/7/2025 tarih ve 7552 sayılı iklim kanunu ve yetkili merciinin gerekli gördüğü ve/veya Mahalli Çevre Kurulu kararlarına göre sürekli emisyon ölçüm sistemi kurulması zorunlu olan tesislerde tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve 14/1/2025 tarihli ve 32782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

- KGS1 – KGS2 – KGS3 – YGT işlemlerinde, Sabit Kaynak Emisyonları- Otomatik Ölçme Sistemlerinin Kalite Güvencesi Şubat 2015 tarihli TS EN 14181 standart hükümleri, aksi bu yönetmelikte belirtilmedikçe kullanılacaktır.

- TS EN 14181 standardının değişmesi durumunda son versiyonu herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, bakanlıkça önceden aksi belirlenmiş durumlar haricindeki hususları kullanılacaktır.

- Veri toplama, işleme, raporlama vb. işlemler için TS EN 17255 standart hükümlerinin tümü, aksi bu yönetmelikte belirtilmediği ve yürürlükte olduğu sürece kullanılacaktır.

- Bacalarda emisyonun ölçülmesi için, ölçüm düzlemindeki numune alma, SRM ölçüm noktalarını belirleme ve platformunun oluşturulması vb. işlemler için TS EN 15259 standart hükümlerinin tümü, aksi bu yönetmelikte belirtilmediği ve yürürlükte olduğu sürece kullanılacaktır.

- KGS2 ve YGT sürecindeki SRM metot ve standart bilgileri EK-1 de verilmiştir.

Terimler, Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

- Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik (AYİY): 6/10/2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik’in tümünü,

- Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

- Birinci Seviye Kalite Güvence Sistemi (KGS1): Sürekli emisyon ölçüm cihazlarının performans kriterleri ve test yöntemlerinin TS EN 15267-3 standardına, belirsizlik hesaplarının ise TS EN ISO 14956 standardına göre hesaplanmasının sağlandığı TS EN 14181 standardında yer alan QAL 1 yöntemini,

- CUSUM Testi: Kayma miktarının ve değişimin KGS1 süresinde elde edilen belirsizlik bileşenleri ile karşılaştırıldığı hesaplama yöntemini,

- Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY): 10/9/2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin tümünü,

- Çevresel Parametreler: SEÖS’de ölçülen değerlerin belirli koşullara dönüştürülmesi için her baca için yetkili laboratuvarca SRM metotları ile KGS2’de yapılması zorunlu olan baca sıcaklığı, baca basıncı, su buharı ve oksijen değerlerini,

- Değişkenlik: SRM ile SEÖS arasında yapılan karşılaştırmalı ölçümlerden elde edilen farklılıkların standart sapmasını,

- Ek Kurulum Raporu (Ek KR): SEÖS kurulum onayı alındıktan sonra mevcut şartlarda yönetmelikte belirlenmiş sınıfının değişmesi, analizör değişimi, ilave analizör, platform ve ölçüm düzleminde yapısal değişiklik vb. durumlarda hazırlanan raporu,

- Emisyon Limit Değeri (ELD): 10 – 30 – 60 dakika, 24 – 48 saat, haftalık, aylık vb. süreçlerde ilgili yönetmelik, idari düzenleme, izinler, lisanslar gibi düzenlemelerle atmosfere salınımına müsaade edilen en yüksek kirletici konsantrasyonu veya kütlesel miktarını,

- Ekstraktif olmayan SEÖS: Numune ölçümünü baca içerisinde yapan sistemi,

- Ekstraktif SEÖS: Numunenin baca içerisinde örneklenerek analizöre taşındığı sistemi,

- Geçerli Kalibrasyon Aralığı (GKA): KGS2 sırasında SEÖS’de okunan en yüksek değerin %10 genişletilmiş olan değeri,

- Geçerli Veri: Yazılım içerisinde; belirlenmiş ölçüm aralığı şartlarını sağlamış, belirlenmiş kurallara göre geçerliliği onaylanmış, kalite gerekliliklerini karşıladığı kabul edilen verilerin tümünü,

- Güven Aralığı (%95GA): Ölçümü yapılan parametrelerin, SKHKKY ve AYİY hükümlerinde belirlenmiş olan, belirlenmemiş parametreler için ise bu yönetmelikte verilen belirsizlik değerini,

- Ham Veri: SEÖS içerisinde bulunan analizörlerden veya diğer ekipmanlardan doğrudan alınan ve SİM’e aktarılan ppm - mg/m3 – mg/Nm3 – oC - %Vol – m/s – mBar – hPa – ton – ton/saat - MWe vb. değerler ile 0/1 durum sinyallerini,

- İkinci Seviye Kalite Güvence Sistemi (KGS2): SEÖS’ün uygun kurulumundan sonra işletmeye alınmadan önce veya alındıktan sonra müsaade edilen süre içerisinde, SRM’lerle yapılan paralel ölçümler sonucu ile kalibrasyon fonksiyonu oluşturma yöntemini,

- İşletme: SEÖS kurulması gereken tesislerin bütününü,

- İşlevsellik Testi: KGS2 ve YGT yapılmadan önce SEÖS’ün doğru kurulup kurulmadığının kontrolü, mevcut SEÖS’lerde uygunluğun devam ettiğinin ve sistemin sorunsuz çalıştığının test edilmesini,

- Kalibrasyon: Ölçüm cihazlarından elde edilen verilerle, SRM'lerle oluşturulan verilerin karşılaştırılması işlemi ile ölçüm cihazlarının ilk kurulumunda tedarikçi firma tarafından referans malzemeler ile yapılan cihazın maksimum ölçüm aralığında sıfır ve span noktalarını oluşturma işlemini,

- Kalibrasyon Fonksiyonu: Sabit bir standart sapma varsayımıyla, KGS2 esnasında SRM ile SEÖS’ün paralel okuduğu değerlerden ortaya çıkan doğrusal ilişkiyi,

- Mevcut SEÖS: 12/10/2011 den önce kurulmuş SEÖS leri,

- Normalize Edilmiş Veri: Geçerli olarak kabul edilmiş olan ham verilerden mevzuat hükümlerine göre mg/Nm3 veya kg/saat cinsinden veri kümeleri elde etmek için, analizörlerin ölçüm metodu, ölçüm prensibi, ppm den mg/m3 (mg/Nm3)’e dönüşümü, KGS2 fonksiyonunun işlenmesi, sıcaklık, basınç, nem, oksijen ve %95 GA işlemlerinden hangilerinin uygulanması gerektiği karar verilmiş ve standart koşullara dönüştürülmüş verilerin tümünü,

- Ölçüm Aralığı: SEÖS analizör ve ekipmanlarının sıfırdan başlayarak ham veri olarak ölçebileceği en yüksek etiket değer aralığını veya tedarikçinin kalibrasyon yaparak ayarladığı değeri,

- Referans Malzeme: Değeri bilinen, izlenebilir sertifikalı gaz formundaki malzemeyi ve/veya ölçüm değerleri belgelendirilmiş referans kontrol filtrelerini,

- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY): 3/7/2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin tümünü,

- SEÖS Kurulum Raporu (KR): Bu yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan SEÖS'ün uygulanabilirlik raporunu,

- SEÖS Kurulum Raporu Onayı: KR veya Ek KR onaylandıktan sonra kurulumu yapılan SEÖS’ün, KR veya Ek KR’de onayı yapılan hükümlerle kurulup kurulmadığının yerinde tespitini,

- Shewart Kontrol Çizelgesi: KGS1’den elde edilen kayma ve duyarlılık  (hassasiyet) bileşeni ile belirsizliğin birleştirildiği ve sahada elde edilen bileşik kayma ve duyarlılık ile karşılaştırılan kontrol çizelgesini,

- Sıfır Okuma: Sıfır derişimde, azot (N2) gazı ve/veya sıfır kontrol filtresi ile yapılan okumayı,

- Span Okuma: Referans, malzeme ve/veya gazlarla yapılan okumayı,

- Standart Referans Metot (SRM): Sürekli ölçümleri yapılan emisyonların, belirli periyotlarla karşılaştırma ölçümlerinin yapıldığı, referans olarak kabul edilen ve bu yönetmeliğin EK-1 'inde yer alan ölçüm metotlarını,

- Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS): Emisyonların sürekli izlenmesi maksadıyla kurulan ölçüm sistemini,

- Sürekli İzleme Merkezi (SİM): Bakanlık tarafından kurulan tesisin ve SEÖS’ün tüm bilgilerini içeren, tesislerden gelen ham verileri normalize edilmiş değerlere çevirerek rapor(lar) yapan çevrimiçi izleme sistemini,

- Tedarikçi: SEÖS'ün kurulumunu yapan firmayı,

- Tesis: SEÖS kurulması gereken her bir emisyon kaynağını,

- Üçüncü Seviye Kalite Güvence Sistemi (KGS3): SEÖS'ün normal çalışma koşullarında sıfır ve span ölçümlerle yapılan fonksiyon kontrolleri sonucu KGS2’de oluşturulan kalibrasyon fonksiyonunun geçerliliğinin kontrol edilmesini,

- Veri Toplama Yazılımı: Baca(lar)da kurulumu yapılan bilgisayar(lar)da, SEÖS’den gelen tüm verilerin depolanıp raporlamaya ve bakanlığa iletilmesi için kurulan bilgisayar programını,

- Veri Toplama, İşleme ve Raporlama Sistemi (Yazılım): Her işletmenin baca(lar)daki SEÖS’den verileri otomatik olarak alan, işleyen, saklayan, sektörel bazlı raporlayabilen, ham verileri kurallarına uygun şekilde SİM’e aktarabilen ve çıktı veren sistemi,

- Veri: İlişkili bilgilerle kaydedilen değerler ve sinyallerin tümünü,

- Yeni SEÖS: 12/10/2011 tarihinden sonra kurulmuş SEÖS’leri,

- Yetkili Laboratuvar: 5/9/2008 tarih ve 26988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak bu yönetmelikte belirlenen sistemlerden ve TS EN 14181 standardının KGS2-YGT uygulanması konularında yetki alan laboratuvarları,

- Yıllık Geçerlilik Testi (YGT): SEÖS'ün yıllık olarak SRM'lerle yapılan paralel ölçümler sonucu KGS2'de oluşturulan kalibrasyon fonksiyonunun geçerli olduğunun doğrulanmasını,

İfade eder.

İlkeler

MADDE 5- (1) Bu yönetmelik uygulanırken;

- Analizör tedarikçisi ve/veya veri toplama yazılımını kuran firma, yetkili laboratuvar ile farklı özel veya tüzel kişilikler olmak zorundadır.

- Tesiste SEÖS kurulumunu yapan tedarikçi ve/veya veri toplama yazılımını kuran firma ile çalışanları ve/veya hissedarlarının ortak olduğu yetkili laboratuvar, aynı tesiste KGS2 ve YGT ölçümleri yapamaz.

- İşletmenin kendi bünyesindeki, işletmeyle organik, idari veya ticari bağı bulunan ya da bu işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak ortak, yönetici veya finansör sıfatıyla dahil olduğu,

- Laboratuvar; SEÖS konusunda yetkisi olsa dahi işletmesine ait hiçbir tesiste KGS2 ve YGT ölçümü yapamaz.

- Yazılımcı; veri toplama yazılımını kendi ve/veya kendine ait başka bir tesiste kullanamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanlığın Görev ve Yetkileri

MADDE 6- (1) Bakanlık;

- Tedarikçi firmaların kurulumunu yapacakları analizör, gaz soğutucu, konvertör, ısıtmalı hat, ısıtmalı prob vb. tüm ekipmanın KGS1 sertifikası yeterliliklerini inceler. Tedarikçi firmalara bu yönetmelik kapsamında satışı yapılacak olan tüm analizörlerin Türkçe kullanım kılavuzlarının ve KGS1 sertifikalarının yeminli tercüman onaylı Türkçe sertifikalar olmasını sağlatır.

- Tesislerin mevcut kurulu SEÖS’lerinde analizör, ilave ve/veya değişimleri veya yeni SEÖS kuracak olan tesislerde, SEÖS kurulumu yapılmadan önce alınacak olan analizör ve ekipmanın KGS1 sertifikası uygunluğunu EK-3 Form 1’e göre inceleyerek gerekli onay/ret işlemlerini yapar.

- Yeni SEÖS kuracak olan tesis tarafından hazırlanarak bakanlığa sunulan, SEÖS kurulum raporunu (EK-2) yerinde inceler, 2 (iki) ay içerisinde onay/ret işlemlerini yapar. Gerekli gördüğünde SEÖS kurulum raporunun valilik tarafından incelenmesini isteyebilir.

- Mevcutta SEÖS kurulu bir tesiste analizör, ölçüm platformu, ölçüm düzlemi gibi SEÖS’ü etkileyen bir değişiklik yapılması halinde tesis tarafından hazırlanarak valiliğe sunulan ek kurulum raporunu gerek görmesi halinde yerinde inceleyerek onay/ret işlemlerini yapabilir.

- Çevrim içi izleme sisteminde kayıtlı ve/veya yeni tesis envanter formlarının (EK-3 Form 2 ve Form 3) sisteme girişlerini yapar ve/veya kontrolünü yapar.

- Çevrim içi izleme sistemine yetkili laboratuvarlar ve/veya tesis tarafından girişi yapılan KGS2 kalibrasyon fonksiyonları ile YGT sonuçlarının onay/ret işlemlerini yapar. Bu işlem rapor sonuçlarının sistemde çalışması, varsa olumsuz bir durumun SİM verilerinde görülmesi için olup, raporun tümüyle onaylandığı anlamı taşımaz. Daha sonra bakanlık gerek görürse yapacağı incelemede veya valilik, sorumluluğu gereği yapacağı kontrolünde aynı rapor reddedilebilir.

- SEÖS ile elde edilen veya sisteme girişi yapılan KGS2-YGT sonuçları vb. tüm verinin çevrimiçi izlenmesi ve raporlanabilmesi için gerekli altyapıyı kurarak yönetimini yapar.

- KGS2, KGS3 ve YGT raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, emisyon teyit ölçümü veya raporların yeniden yapılmasını isteyebilir.

- Bu yönetmeliğin EK-1’inde yer alan SRM'lerde değişiklik yapabilir, bu değişiklikleri bir genelge ile bildirir.

- Çevrim içi izleme uygulamaları ile ilgili değişiklik yapabilir, bu değişiklikleri duyuru veya genelge ile bildirir.

- Gerek görmesi halinde SİM’i geçici veya tamamen kapatabilir erişim kısıt ve engellemesi yapabilir.

- SEÖS ile ilgili her türlü denetimi yapmaya ve idari yaptırım uygulamaya yetkilidir.

Valiliğin Görev ve Yetkileri

MADDE 7- (1) Valilik;

- SEÖS kurulu bir tesiste analizör, ölçüm platformu, ölçüm düzlemi gibi SEÖS’ü etkileyen bir değişiklik yapılması halinde tesis tarafından hazırlanarak valiliğe sunulan ek kurulum raporunu yerinde inceler, 1 (bir) ay içerisinde onay/ret işlemlerini yapar.

- Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde SEÖS kurulum raporunu (EK-2) yerinde inceler ve sonucunu bakanlığa bildirir.

- Onaylanmış ek kurulum raporunu dijital ortamda (pdf), envanter formlarını (EK-3 Form 3) dijital ortamda (Excel) bakanlığa iletir.

- Çevrimiçi izleme sisteminde kayıtlı tesislerin ünvan, ELD, yönetmelik yeri, analizör değişikliği vb. herhangi bir bilgi değişikliği olması durumunda gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için envanter formlarını (EK-3 Form 2) dijital ortamda (Excel) bakanlığa iletir.

- Valilik kendi il sınırları içerisinde SEÖS kurulu tesislerin bakanlık çevrim içi izleme sistemine verilerin gönderildiğini sürekli kontrol altında tutarak tesislere gerekli uyarıları yapar.

- KGS2-YGT işlemlerini tesislerin zamanında yapmasını sağlatarak valiliğe sunulacak olan raporlarını inceler, gerek gördüğünde ve/veya bakanlıkça sistemde onayı yapılmış rapor olsa dahi ret işlemlerini yapar. Durumu tesise ve bakanlığa yazılı olarak bildirerek reddettiği raporun sistemden kaldırılmasını sağlar. Tesisin, reddedilme nedenlerini ortadan kaldırarak yeniden ölçüm dahil uygun hale getireceği raporun sisteme girişini sağlatır.

- KGS2-YGT raporlarının çevrimiçi izleme sistemine tesis veya yetkili laboratuvarca girişinin yapıldığını kontrol eder.

- Reddedilmeyen KGS2-YGT raporlarını ve ek kurulum raporlarını 30 (otuz) gün içerisinde belgenet sisteminden fiziksel ek kullanmadan dijital olarak bakanlığa iletir.

- SEÖS ile ilgili her türlü denetimi yapmaya ve idari yaptırım uygulamaya yetkilidir.

İşletmenin Yükümlülükleri

MADDE 8- (1) İşletme sahibi;

- 15 inci maddeye uygun olarak SEÖS'ü seçerek, alacağı analizör(ler) için bakanlıktan KGS1 sertifikası uygunluk onayı alır.

- Mevcut SEÖS’ü olan tesislerde yakıt veya yönetmelikteki yeri değişikliği, arızalanan veya uygun olmayan analizör değişimi gibi her ne sebeple olursa olsun yeni tedarik edilecek debimetre dahil tüm analizörler için bakanlıktan KGS1 sertifikası uygunluk onayı alır.

- 12 inci maddeye uygun olarak numune alma noktalarını açar, çalışama platformunu ve platforma ulaşım merdivenlerini kurar, platformda bulunması gerekli tüm yardımcı teçhizatın kurulumunu yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği, Elektrik sistemleri, yangın, yıldırım, tehlikeli alan vb. ile ilgili tüm mevzuatların bu yönetmeliğin kapsamı dışında olduğunu bilerek bununla ilgili tesisinde istenilen şartların sağlanmasına ilişkin her türlü tedbiri almak kendi sorumluluğundadır.

- Bakanlıkça KGS1 sertifikası uygunluğu alınan analizör(ler) ve ilgili diğer ekipmanların kurulumunu yapar veya yaptırır.

- Yeni tesisler kurulumdan sonra, mevcut tesislerde yedek veya yeni analizör değişimlerinde (EK-3 Form 2) düzenler, bakanlığa iletir ve çevrim içi izleme sistemine kaydının yaptırarak sisteme veri aktarılmasını başlatır.

- SEÖS'ün kurulacağı yeni tesis için, bu yönetmeliğin EK-2'sinde belirtilen formata uygun olarak kurulum raporunu (EK-3 Form 2)  hazırlayıp veya hazırlatarak bakanlığa sunar.

- SEÖS’ün kurulu olduğu tesislerde analizör değişimi vb. durumlara ek kurulum raporu (EK-3 Form 3) hazırlayıp veya hazırlatarak valiliğe sunar.

- Yeni SEÖS kurulacak tesislerde ölçümünden sorumlu olunan tüm parametreler için SEÖS kurulu tesislerde değişen analizörlerde ölçümünden sorumlu olunan parametreler için kurulumdan sonraki 6 (altı) ay içerisinde KGS2 işlemleri yaptırır.

- KGS2 ve YGT'yi bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlara yaptırır.

- KGS2-YGT rapor sonuçlarının bakanlık SİM sistemine girişini her bir parametrenin son SRM tarihi itibariyle 40 (kırk) gün içerisinde laboratuvarca yapılmasını sağlar ve takibini yapar. SİM’e girişi yapılan raporları elektronik ortamda 30 (otuz) gün içerisinde valiliğe sunar.

- SEÖS'ün fizibilite çalışması, kurulumu ve işletilmesiyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kayıt altına alır.

- Bu yönetmeliğin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işletmede, SEÖS'ten sorumlu olmak üzere, üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren mühendislik fakülteleri ile fen fakültelerinin fizik ve kimya bölümlerinden mezun personel bulundurur.

- Ayda en az 1 (bir) defa olmak üzere KGS3 ölçümlerini yapar veya yaptırır ve kayıtlarını tutar. Sonuçların bakanlık SİM sistemine otomatik aktarılması için gerekli alt yapıyı kurdurur.

- Kurulum raporunun bakanlık tarafından onaylanmaması durumunda, en fazla 1 (bir) ay içerisinde eksiklikleri tamamlar ve bakanlığa yeniden müracaat eder.

- Dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağladığı tüm iş ve işlemlerden bakanlığa karşı sorumludur.

Yetkili Laboratuvarın Görev ve Yükümlülükleri

MADDE 9- (1) Yetkili Laboratuvarlar,

- TS EN 14181 standardı şartlarında KGS2 ve YGT için gerekli olan işlemleri ve ölçümleri yapar ve raporlarını hazırlar.

- Ölçümler esnasında bu yönetmeliğin EK-1 inde belirtilen SRM’leri kullanır.

- KGS2-YGT işlemlerine başlamadan önce bu yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen esaslara uyarak gerekli kontrolleri yapar.

- Standartlarda belirtilen ve/veya ölçümleri doğrudan etkileyen ancak bu yönetmelikte belirtilmeyen tüm faktörlere azami düzeyde hassasiyet gösterecektir.

- KGS2-YGT raporlarını her bir parametrenin son SRM tarihinden sonraki 30 (otuz) gün içerisinde hazırlar ve 10 (on) gün içerisinde bakanlık SİM sistemine sonuçlarının girişini yapar.

- SEÖS ölçümlerinde ve raporlamasında görev alacak personelinin en az 3 (üç) yıllık tecrübeye sahip ve bakanlıkça ayrıca SEÖS ölçüm ve raporlaması için yetkilendirilmiş olmasını sağlar.

- SEÖS konusunda çalışan raportör ve ölçüm personeli bakanlık tarafından düzenlenen SEÖS eğitimi katılım sertifikasına sahip olmalıdır.

Tedarik ve Bakım Firmalarının Yükümlülükleri

MADDE 10- (1) Tedarikçi firmalar;

- Bu yönetmelik hükümlerince kurulacak ve/veya kurulmuş olan SEÖS analizörlerinin KGS1 sertifikalarının yabancı dilde olması durumunda, sertifikaları dijital olarak Türkçe yeminli tercüman onaylı, bakım kitapçıklarını ise Türkçe olarak hazırlatarak bakanlığa sunar. Aynı ürüne ait sertifikanın güncellenmesi veya değişmesi durumunda bu işlemi yineler.

- SEÖS için satışını yaptığı tüm analizörlerin bu yönetmelik hükümlerince gerekli olan ölçüm bilgisi, birimler, düzeltme katsayıları, alarm kodları vb. bilgilerin modbus vb. register veya diğer register MAP dokümantasyonu analizör üreticisinden tedarikini yaparak bu bilgilerin analizörden dışa aktarılabilir olmasını sağlar. Tesise SEÖS amacıyla bedelli veya bedelsiz tedariki yapılan tüm analizörlerin güncel modbus vb. register veya diğer register MAP dokümantasyonunu, diğer SEÖS yazılımcılarının da kullanabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ücretsiz paylaşmak zorundadır.

- Analizörün sertifikalandırma sürecinde belirtilen ve kullanılan ekipmanın verilen sertifikayla bir bütün olduğunu, sertifikanın bunlarla birlikte geçerliliğini koruduğunu, kurulumda aksi yönde hiçbir değişiklik yapamayacağını bilir.

- 15 inci madde de belirtilen sertifikalandırma ve ölçüm aralığı hükümlerine uyar.

- Tedarik edilecek analizör ve ekipmanını bacadaki nem, korozyon, asitli ortam, sıcaklık, basınç vb. proses şartlarına uygun seçilmesi yönünde gerekli hassasiyeti gösterir.

- Isıtmalı hat/prob, gaz soğutucu, konvertör, pompa vb. ekipmanı aksi belirtilmedikçe öncelikle KGS1 sertifikasında belirtilen ürünlerden veya muadil bir analizörün KGS1 sertifikasında yer almış ürünlerden proses şartlarını asgari düzeyde karşılayacak olanlardan seçer.

- Analizörü ilk devreye alırken her parametrenin, sıfır noktasında ve etiketinde belirtilen maksimum ölçüm aralığında izlenebilir sertifikalı malzeme ile kalibrasyon yapar. Bu işlemi mümkün ise 5 (beş) nokta ile yapar.

- Analizör seçimi, kurulumu, işletimi, kalibrasyon vb. işlemlerde 15 inci ve 16 ncı madde hükümlerine ve diğer belirtilen hususlara uyar.

- Bakanlığın talep etmesi halinde tedarik ettiği sistemleri ile ilgili bakanlık personeline teknik eğitimler verir. Bu işlemlerden hak talep edemez.

- Bakım firmaları;

- Kurulu olan bir SEÖS’de KGS1 sertifikasında belirtilen bakım aralığında veya talep edilen zamanda sistemde her türlü bakımı tekniğine ve yönergelerine uygun bir şekilde yapar.

- Bakım esnasında sistemde veri kesintisinin minimum düzeyde olması yönünde gerekli tedbirlerini alır.

- Analizörde parça değişmesi durumunda, değişecek olan parçanın aynı özeliklerde orijinal parçasını kullanmak zorundadır.

- Analizörün ilk kalibrasyon aralığını farklı bir kalibrasyon yaparak ve/veya fonksiyon, katsayı kullanarak değiştiremez.

- Sistemi yanıltıcı işlemler yapamaz.

- Diğer tüm işlemlerde bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uyar.

- Tedarik ve bakım firması aynı firma olabilir. Bu durumda birinci ve ikinci fıkraların tümünden sorumludur.

- Tedarik ve bakım firması; analizörlerin ayar menülerine yetkisiz erişimler için gerekli tedbirleri alır, şifrelerin paylaşımını yapamaz, gerekirse şifre değişimlerini yapar. Yetkisiz erişim ve/veya cihazların firma dahilinde olması gereken bilgilerle hatalı veri üretilmesinin sağlamasına yönelik bakanlık tarafından tespiti yapılan usulsüzlüklerde tesis ile birlikte sorumlu olduğunu bilir.

- Firmalar tesislerin arıza, bakım, kurulum gibi ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak yeterli sayıda teknik personel bulundurur.

- Firmalar, bakanlık tarafından düzenlenen SEÖS eğitimine katılım sertifikasına sahip en az 1 (bir) personel bulundurur.

Yazılım Firmalarının Yükümlülükleri

MADDE 11- (1) Tesis sahasındaki SEÖS’(ler)den gelen verileri toplayacak yazılımı oluşturur.

- Sahadaki veriyi maksimum 10 (on) saniye periyotlarında olacak şekilde sorgu sistemi kurar.

- Sahadaki veriyi olduğu gibi veri tabanına ham olarak kayıt eder. SEÖS ham veri birimi ile veri toplama yazılımındaki ham veri birimlerinin aynı olduğunu teyit eder. Ham verilere, 1 (bir) dakikalık ortalama oluşturma aşamasında hiçbir şekilde müdahale ve müsaade etmez.

- Mevcut SEÖS’lerde anlamlı ham veriye bir işlem sonucu gidiliyorsa bu işlemin kaydını bakanlığa iletir. Bu işlem bileşenlerinin artık değişmemesi için yazılım içerisinde gerekli önlemlerini alır. Yeni SEÖS’lerde bu fıkrada belirtilen işlem yapısına müsaade edilmez.

- Özelikle analog sinyal bağlantılarında range aralıklarının girişi için kendisine iletilecek olan değerlerin doğruluğunu ve uygun olduğunun, dijital protokollerde gelen ve iletilen verinin doğruluğunun testini yapmak zorundadır.

- SEÖS ile takibi zorunlu kılınmış her parametre için kayıt ettiği verileri 1 (bir) dakikalık ortalamalar şeklinde API ile bakanlık SİM sistemine doğrudan gönderimini sağlar.

- Yazılım içerisindeki verilerin değişimini sağlayan işlem veya işlemler bölümü vb. her yerinde güvenlik önlemlerini alır. Bu bölümlerin şifrelerini tedarik ve bakım firması dahil hiç kimseyle paylaşamaz. Bu bölümlere yetkisiz erişim olması durumunda log kaydı tutarak bakanlığa veri gönderiminin otomatik durdurulmasını sağlar ve bakanlık yetkililerine bilgilendirme yapar.

- Tesise kurmuş olduğu yazılımdan dolayı hizmet versin veya vermesin yedinci fıkranın hükümlerinden sorumlu olup, gerekli tedbirlerini ona göre alır.

- Yazılımın veri toplama ve gönderme ile ilgili bölümlerinin işleyişi içerikli kendi firma personeli, bakanlık ve valilik personeli haricinde hiç kimseye eğitim veremez.

- SEÖS’de kullanılan veriyi toplayan ve SİM’e gönderimini yapan yazılımlar Bakanlıktan uygunluk onayı alır.

- Diğer tüm işlemlerde bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uyar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SEÖS Kurulum Hazırlığı

Ölçüm Düzlemi ve Numune Alma Noktalarının Seçimi

MADDE 12- (l) SEÖS; ölçülen gaz bileşimini temsil edecek bir konuma mümkün olduğu kadar elverişli bir şekilde yerleştirilmelidir. SEÖS ve SRM ölçüm portlarının yerleşimi için TS EN 15259 standardına uyulmalıdır.

- SEÖS'ün numune alma noktası, akış yönünde bir değişikliğe sebep olabilecek fan, dirsek, kısmen kapalı kapaklar ile kavislerin öncesi ve sonrasından mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirilir.

- Numune alma noktası, baca tepesinden 5 (beş) hidrolik çap aşağıda ve homojen akışın başladığı yerin 5 (beş) hidrolik çap yukarısında yeterince yüksek ve homojen gaz hızı olan bir yerde seçilir.

- Baca çaplarının Şekil 1'de tarif edilen numune alma hattı ve düzleminin seçimine imkan tanımayacak derecede geniş olması durumunda bakanlık onayı alınarak, numune alma hattı ve düzlemi EPA Metot I'e uygun olarak seçilebilir.

- Gaz akışının homojenliği sağlanamayan bacalarda girdap akışı düzenleyicileri konulabilir.

- Üçüncü ve dördüncü fıkralardaki her iki durumda da ölçüm düzlemi yer seçiminin uygunluğunu kanıtlamak için bacada akışın başlamasının ardından ivedilikle hız taraması testi yaptırılır. Hız taraması testi başarılı olması durumunda KGS2 ölçümü programlanır.

1 Numune alma hattı

2 Numune alma düzlemi

3 Giriş delikleri

4 Akış yönü

d: Hidrolik Çap

Şekil 1: Numune alma hattı ve düzlemi

- Hız ve gaz taraması testi;

- Hız testini bakanlıktan TS EN ISO 16911-1 veya TS ISO 10780 standartlarının uygulamasından,  gaz homojenlik testini TS EN 15259 standardı madde 8.3’e göre yetki almış herhangi bir laboratuvara (MELBES başvurusu olmadan) doğrudan yaptırılabilir.

- SEÖS kurulacak her baca için bir defaya mahsus yapılır.

- SEÖS kurulumundan önce yapılmalıdır. Uygulanan standartça belirlenen travers noktalarının tümünde yapılan ölçümlerdeki hızın (m/s) en küçük olan değerinin 3 (üç) katı, en yüksek olan hız değerine eşit veya daha düşük olmalıdır. Bu eşitliğin olmaması halinde seçilen düzleme SEÖS kurulumu gerçekleştirilemez. Gerekli değişiklik vb. uygulanarak test tekrarlanır.

- Homojen akışın başladığı yerin 5 (beş) hidrolik çap yukarısında, TS EN 15259 Standardına uygun ölçüm düzlemi oluşturulan, 2 (iki) metreden daha düşük dairesel ile kesit alanı 1 (bir) metrekareden daha düşük kare bacalarda yetkili mercii ayrıca istemedikçe hız tarama testine gerek yoktur.

- Numune alma düzlemine analizörlerin yerleştirilmesi;

- Tüm analizörler, dikey baca kanalına yerleştirilir. Yatay bacalarda yerleşime müsaade edilmez.

- Jeotermal enerji üretim tesislerinde yatay düzlemdeki yerleşimlere müsaade edilir.

- Ölçüm düzleminin dikey olması mümkün olmayan yerlerde bakanlık görüşü esas alınır.

- Numune alma düzleminde, güvenli bir çalışma platformu ve zeminden platforma ulaşımın ise tırmanmadan, yürüyerek veya asansörle ulaşılır olması zorunludur.

- Şekil 2'de gösterildiği gibi SRM'ler ile yapılacak paralel ölçümler için numune alma noktaları mümkün olduğu kadar yakına konulur. Ancak numune alma noktası, SEÖS'ün yeri ile hız ölçümünün yapıldığı yer arasında yukarı veya aşağı yönde 3 (üç) hidrolik çaptan daha fazla uzağa konulamaz.

- Referans Metod

- Ekstraktif olmayan ölçüm cihazı

- Ekstraktif ölçüm cihazı

- Hacimsel debi ölçümü

D: Hidrolilk çap

Şekil 2: Numune alma noktaları

- SEÖS ve SRM'ler ile yapılacak ölçüm portlarının yerleşimi;

- Şekil 3'te verilen örnekteki gibi yerleşim yapılır.

- SEÖS ve/veya SRM ölçümlerin birbirleri üzerinde yaratabileceği her türlü etkinin önüne geçmek için açılacak hiçbir ölçüm portu üst üste veya aynı eksende olamaz.

- 2 (iki) metreden büyük bacalarda, aynı eksende olacak şekilde A1=0o portunun 180o karşısına A11=180o portu, A2=90o portunun 180o karşısına A21=270o portu açılması zorunludur.

- SRM ile yapılacak ölçümlerin rahatlıkla yapılabilmesi için A1-A2 portlarının platform tabanından yüksekliği 2 (iki) metreyi geçmemelidir.

- İş güvenliği halat, kemer vb. ekipmanları için bacanın etrafı boyunca eşit aralıklarla, analizör ve ekipmanını etkilemeyecek noktalara, platform tabanından yüksekliği 1,60 metreyi geçmeyen en az 4 (dört) adet uygun ankraj yapılmalıdır.

- Üstten görünüş			                                      	b) Yandan görünüş

Şekil 3: Numune alma noktaları için örnek yerleşim planı

| A |  | Ölçüm hattı, ölçüm yüzeyi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S |  | Ölçüm Noktası |  |  |  |
| 1 | S1 | Referans Metot (S3-S8-S9-S9a-SRM ler) | 7 | S6 | HCl, HF, TOC, O2, H2O, H2S, Hg (SEÖS ayrı ise) |
| 2 | S2 | Referans Metot (S3-S8-S9-S9a-SRM ler) | 8 | S7 | Referans Metot (S6 – SRM ler) |
| 3 | S3 | TOZ (SEÖS) (optik, diğer metotlar) | 9 | S8 | Hacimsel debi SEÖS (Transmitter) |
| 4 | S3a | TOZ (SEÖS) (reflektör) | 10 | S8a | Hacimsel debi SEÖS (Receiver, US ise) |
| 5 | S4 | CO, NO, NO2, N2O, SO2, TOC, HF, HCl, CO2, O2, H2O, H2S, NH3, Hg (SEÖS) | 11 | S9 | Sıcaklık |
| 6 | S5 | Referans Metot (S4 SRM ler) | 12 | S9a | Basınç |

- Referans Metot ve SEÖS portlarının flanş tipi ve özelikleri Şekil 4’deki gibi olmalıdır.

- S1-S2 (Sl1-S21) SRM portları hariç olmak üzere, diğer S5-S7 SRM portları flanşsız yapılabilir.

- SRM portlarına ölçüm yapılmayan zamanlar için vidalı metal kapak (zincirli) olmalıdır.

- SEÖS portları analizör tipine göre değişiklik gösterebilir. Bacaya yerleşimleri açılı olacağından bu açılara göre port açılmalıdır.

- Ekstraktif analizörlerde numune alma probunun yerleşimi bacaya en az 15o (onbeş derece) aşağı yönlü açıyla yapılmalıdır.

1 Flanş (İç Çapı dstub: 125 mm)

2 Boru gövdesi (lstub 75-100 mm)

3 Kanal duvarı

Şekil 4: Numune alma noktalarının bacaya yerleşimi

Numune Alma Sistemi ve SEÖS Kabini Özelikleri

MADDE 13- (1) Gaz, toz numune alma ve hacimsel debi ölçüm sistemleri aşağıdaki özellikleri taşır;

- Yatay bir boru veya kanal içinde yüksek hızlarda bile toz çökeltileri oluşabileceğinden ve toz dağılımları düzensiz olabileceğinden tozun sürekli ölçülmesi için yatay boru kanallar yerine dikey olanlar seçilir.

- Optik ölçüm yöntemleri kullanıldığında, dışarıdan gelen ışığın etkisi ve cihaz montajının sapmasının önlenmesi ile ilgili her türlü özel şart göz önünde bulundurulur.

- Ekstraktif numune alma cihazlarında tepki (T90) sürelerinin kısa olmasını sağlamak maksadıyla numune alma yolu mümkün olduğunca kısa tutulur. KGS1 sertifikasında belirtilen ısıtmalı hat uzunluğu aşılmaz. Belirtilenden daha uzun ısıtmalı hat kullanılması gerektiği durumlarda yeterli numune alma debisini sağalacak ilave numune alma pompası konulmalıdır.

- Analizörlerin KGS1 sertifikalarında belirtilen ısıtmalı hat/prob, gaz soğutucu, pompa, NO2/NO konvertörü alınmalıdır.

- Analizör ve ekipmanlarının seçiminde korozyon, sinerjik etkiler, bileşenlerin reaksiyonları, bozulmalar, nem, basınç, baca gazının aşırı sıcaklığı, alevsiz bölge kuralları, absorpsiyonlar vb. numunenin yapısını etkileyebileceğinden, malzeme ve ölçülen bileşen arasındaki etkileşimlerin önüne geçmek maksadıyla emisyon ölçüm cihazının tüm gaz iletim, şartlandırma, konvertör vb. diğer bileşenleri baca şartlarına uygun malzemeden seçilmelidir.

- Numune alma boru çapı ve hattın boyu, cihazlara yeterli beslemeye imkân verecek akış hızını sağlamak zorundadır.

- Ekstraktif numune alma işleminde gazlar cihaza taşınmadan önce, aerosoller, parçacıklı madde ve diğer bozucu maddeler mekanik (filtre) olarak uzaklaştırılmak zorundadır.  Kimyasal ve/veya sıvılar kullanarak yıkama vb. işlemler yapılamaz.

- Ekstraktif numune alma işleminde, gazlar, problar, filtreler ve numune gazını numune gazı soğutucusuna bağlayan hat, ölçülen bileşenin yoğunlaşma noktası sıcaklığının üzerinde olacak şekilde ısıtılır. Isıtmalı hat ve ısıtmalı prob 180°C (± 10 °C) ısıtmalı özellikte ve bu değere sabit şekilde ayarlanmış olmalıdır. Isıtmalı hat sıcaklığının hattın her noktasında aynı olması sağlanmalıdır. Gaz sıcaklığının gaz soğutucu veya direkt olarak analizöre giriş yapıldığı esnada sisteme özel sıcaklık uygulanması gerektiği durumlarda ısıtmalı hat sıcaklığı 180 °C altına ayarlanabilir. Bu durum önceden belirtilmelidir. Ancak hiçbir sistemde ısıtmalı hat sıcaklığı 120 °C’nin altında ayarlanamaz. Isıtmalı hattın ısıtma kontrollü 1 (bir) den fazla nokta ile yapılıyor ise her sıcaklık kontrol ünitesinin ortalama verisi SİM’e aktarılmalıdır. 100 °C altındaki hat ve prob sıcaklığı ile gelen emisyon verisi geçersiz sayılır. Isıtmalı hattın ve porbun ısıtıcı kontrol ünitesinin verileri sürekli kaydedilir. Hattın ve/veya probun ısıtmasında veya gaz soğutucuda arıza olması durumunda sistem, numune almayı durduracak şekilde tasarlanır.

- Numunenin hatta kalma zamanım azaltmak için gerekli tedbirler alınır. Isıtmalı hattın proba, gaz soğutucuya ve/veya analizöre bağlantısı yapılacak teflon hortum “0” (sıfır) pay ile yapılacaktır. Mecburi durumlarda proba 5 (beş) cm., gaz soğutucu ve/veya analizöre 15 (onbeş) cm. geçmeyecek bağlantıya müsaade edilir.

- Ekstraktif numune alma işleminde, tek bir hat ile alınan numunenin 1 (bir) den fazla analizörde kullanılması halinde geçişlerde ve ek noktalarında sıcak zinciri korumak için ısıtmalı ekipmanlar kullanılmalıdır.

- Isıtmalı hat/prob, gaz soğutucu, konvertör vb. ile numune alma sistemi üzerindeki tüm bağlantılar teflon veya çelik olmak zorundadır. Çabuk bağlantı aparatı ve/veya ek kısımlarında kauçuk, plastik vb. malzemeler kullanılamaz.

- Isıtmalı hattın bağlantı vb. nedenler ile bir miktar dahi olsa uzun olduğu durumlarda hattın fazla kısmı sistemde sifon etkisine neden olmayacak şekilde daima analizör ve/veya gaz soğutucunun üst kotunda helezon yapıda olmadan şekilde büyük “S” yapılarak montajlanacaktır.

- Yeni kurulacak veya yenileme yapılacak SEÖS’lerde KGS3 ve doğrusallık test işlemeleri için; ısıtmalı hattın içerisinde numune hattına ek olarak teflon hat olması ve ısıtmalı probta KGS3 için giriş portu olması zorunludur.

- Bacadan alınan numune gazı, gaz yolunda bulunan ısıtmalı prob/hat, gaz soğutucu vb. yerlerde hiçbir şart altında seyreltilemez ve bunu yapacak düzenek kurulamaz.

- Pompalar, sistemdeki borudan sürekli numune almak için kullanılacak yapıda, korozyona dirençli bir metalden yapılmış, kapasitesi analizörlere gerekli akışları ± %10 sınırları içinde sağlayacak büyüklükte olmak zorundadır.

- Sürekli hız ölçümleri için kullanılan pitot tüpünün sıfır ayarı yapılır ve pitot tüpü, gaz akış yönüne göre 150°C 'lik bir açıyı aşmayacak şekilde hizalanarak kurulur. Pitot tüpünün kurulumu esnasında türbülanslı akış yönünün belirlenmesi testi yapılarak, baca gazı hız profili çıkartılır.

- Baca çapına bağlı olarak tek ya da çok noktalı pitot tüpü ile hız ölçümleri sürekli olarak izlenir. Çok noktalı pitot tüpü kullanılıyorsa, ortalama hız ölçüm verileri bilgisayara kaydedilir.

- Hız ölçümlerinde pitot tüpü yerine uluslararası kabul edilmiş yöntemlere göre ölçüm yapan ve KGS1 sertifikası bulunan cihazlar da kullanılabilir.

- SEÖS kabini;

- Ekstraktif numune alma sistemlerinde kabin, ölçüm düzlemine mümkün olan en kısa mesafede olmalıdır.

- Çelik konstrüksiyon yapıya sahip ve/veya konteyner, uygun malzeme ile kaplanmış, çelik kapılı, dış ortam şartlarına uygun, atmosferik toz ve nemden korunaklı, iç tavan yüksekliği en az 2,5 metre, alan ölçüsü en az 2 x 2 metre veya 4 m2 ölçülerinde olmalıdır. AYİY hükümlerine göre kurulacak olan SEÖS’lerde kabin alan ölçüsü en az 7,5 m2 olmalıdır.

- Analizörlerin yerleşimi metal konstrüksiyonlara yapılmış, sarsıntı ve devrilmeler karşı tedbirleri alınmış, uygun ebatlarda çalışma masası ve dolap bulunmalıdır.

- Elektrik tesisatı, topraklaması, iklimlendirmesi ilgili yönetmeliklerine uygun ve ihtiyacı karşılayacak yapıda kurulmalıdır.

- İç ve dış aydınlatması bulunmalı, iç aydınlatmadaki ışık şiddeti en az 500 Lux olmalıdır.

- Gaz grubu parametrelerin referans malzemesi, azot, hidrojen gibi tüplerin kabinin dış kenarına konulabileceği metalden yapılmış özel korunaklı bölmesi bulunmalıdır. Bu tüpler için devrilme, çarpma vb. risklere karşı her türlü iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır.

- Kabin içerisindeki her türlü elektrik tesisatı, boru, hortum vb. malzemeler akış yönleri, sınıflandırma vb. etiketleri yapılarak nizami montajı sağlanmalıdır.

Çalışma Platformunun Özellikleri ve Platforma Ulaşım

MADDE 14- (l) Çalışma platformu;

- SRM'ler kullanılarak yapılacak paralel ölçümler ile cihaz bakımının rahatlıkla gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde en az 6 (altı) m2 çalışma alanı ile 400 (dörtyüz) kg/m2 yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. AYİY hükümlerine tabi yakma veya beraber yakma tesislerinin baca çalışma alanları en az 12 (oniki)  m2 olmalıdır.

- Baca dış yarıçapı 2 (iki) metreden küçük olan bacalarda çalışma alanları arasındaki geçiş genişliği ve/veya platform derinliği (Şekil 5 g ve e) en az 1,5 (bir buçuk) metre olmalıdır.

- Baca dış yarıçapı 2 (iki) metreden büyük bacalarda çalışma alanları arasındaki geçiş genişliği ve/veya platform derinliği baca dış yarıçapından 0,5 (yarım) metre fazla olmalıdır.

- Baca dış çapı yüksek olan yerlerde (c) bendindeki hüküm gereği platform yapılması bacaya ilave statik yük getirmesi durumunda, bu yükleri en aza indirmek için Şekil 5 de verilen yapı kullanılabilir. Buna göre en az, b ve g 1,5 metre, e= Baca dış çapı + 0,5 metre dir.

- Çalışma yüksekliği (Şekil 5 h) en az 1,5 (bir buçuk), en fazla 2 (iki) metre olmalıdır.

- Kare ve yatay bacalar için TS EN 15259 standardına göre ölçeklendirilmesi yapılmalıdır.

- SEÖS ekipmanı ihtiyaçları haricinde, SRM ölçümleri esnasında enerji ihtiyacının karşılanması için en az 3 (üç) adet 220 V A.C / 40 Amper topraklı priz bulunacaktır. Bu ekipmanlar dış ortamda çalışmaya uygun, ilgili kuvvetli akım, topraklama, yıldırımdan korunma vb. yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

- Ölçüm ortamının aydınlatması, ayarlanabilen nemsiz ve filtre edilmiş basınçlı hava olmalıdır.

- Dış hava şartlarından personelin korunması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

- Platformun yerden yüksekliği 15 (onbeş) metre üzeri olan bacalarda donanımların kaldırılması için vinç ve/veya yük asansörü olmalıdır.

- Platforma ulaşım;

- SEÖS platformuna personel(ler) yerden yürüyerek ve/veya asansörle ulaşabilmelidir. Yer zeminine göre 60o açıdan daha fazla ve/veya 90o açıya sahip dikey merdivenler ile platforma ulaşım kabul edilmez.

- Merdivenin en az, genişliği 1 (bir) metre, korkuluk yüksekliği 80 (seksen) cm., taban derinliği 25 (yirmibeş) cm. olmalıdır.

- Merdiven ve platformun tüm alanlarında gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır.

- Platformun çok yüksek olduğu bacalarda cephe asansörü kullanılabilir.

1 Çalışma Paltformu

2 Ölçüm Deliği

b platform genişliği

d baca iç çapı

e platform derinliği

g çalışma alanları arasındaki geçiş genişliği

h çalışma yüksekliği

Şekil 5: Dikey dairesel bacalarda çalışma platformu ve ölçüm deliklerinin konumlanması

SEÖS'ün Seçimi ve KGS1

MADDE 15- (1) SEÖS'te kullanılan analizörlerin TS EN 14181 standardı QAL1'e göre, performans kriterleri ve test yöntemlerinin TS EN 15267-3 standardına uygun, belirsizlik hesaplarının TS EN ISO 14956 ve/veya TS EN 15267-3 standartlarına göre hesaplanarak uluslararası kabul görmüş sertifikalandırma kurum/kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış olması zorunludur.

- Ülkemizde geliştirilerek üretilen SEÖS analizörlerinin, TS EN 14181 içerisinde yer alan QAL1’e göre performans testleri ve belirsizlik hesaplarının TÜBİTAK MAM tarafından, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına göre yapılarak şartların sağlandığının raporlanması durumunda, söz konusu analizörlerde uluslararası QAL1 sertifika zorunluluğu aranmaz.

- Jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S parametresinin sürekli olarak izlenmesi gerektiğinde kullanılacak analizörlerin TS EN 14181 standardı kapsamında KGS1 sertifikasının bulunmaması durumunda, bu parametrenin ölçümünü SEÖS ile gerçekleştirmek amacıyla seçilecek olan analizörün, CE belgeli, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına ya da dünya genelinde bu standartların muadili olarak kullanılan standartlara göre performans ve belirsizlik testlerinin yapılmış ve şartları sağladığının belgelenmiş olması, ısıl dönüştürücü ve kimyasal ölçüm metotları olmadan, optik ışık metodu ile doğrudan H2S ölçümü yapabilen, uygun ölçüm aralığına sahip olması zorunludur.

- Hız analizörleri hariç tüm analizörler, KGS2-YGT sürecindeki 5 (beş) noktalı doğrusallık ve KGS3 sürecindeki 2 (iki) noktalı doğrulama işlemlerini yapabilmelidir. Bu işlemler için gerekli ekipmanın (Filtre kiti, seyreltme ve nemlendirme sistemleri, filterbox vb.) ülkemizde ve kullanıma hazır olduğu kanıtlanmalıdır. Bu işlemleri yapabilme yeteneğine sahip olmayan analizörler KGS1 sertifikası olsa dahi kabul edilmez.

- Tedarik firmaları filtre kiti, seyreltme ve nemlendirme sistemleri, filterbox vb. ekipmanları SEÖS kurduğu tesis ve/veya yetkili laboratuvarların talebi olması halinde satışını yapmak zorundadır.

- KGS1 sertifikası; geçerlilik süresi dolmuş ve/veya sertifikalandırma kurumunca iptal ve askıya alınmış analizörler kullanılamaz.

- Sertifikalandırma aralığı;

- Analizörün her bir parametresinin ayrı ayrı olarak sertifikalandırıldığı aralık olup, bu aralık atık yakma ve/veya beraber atık yakma tesislerinin her bir parametreye 24 saat için belirlenmiş ELD’nin 1,5 katına eşit veya küçük olması zorunludur.

- Beraber atık yakma tesisleri, atık yakmadan kaynaklı olan 24 saat ELD leri kullanmak zorundadır. Atık yakmıyorken tabi olacağı ELD’ye göre analizör seçimi yapamaz.

- Beraber atık yakma tesislerinde parametre ELD’sinin henüz belirlenmemiş olması durumunda bu parametre(ler) için atık yakma tesisleri bölümünde verilen 24 saatlik ELD kullanılmalıdır.

- Beraber atık yakma tesislerinde ELD muafiyeti alarak daha yüksek olan ELD’ye geçilmesi durumlarında daima muafiyetten önceki düşük olan ELD’nin kullanılması zorunludur.

- SKHKKY tabi mevcut kurulu SEÖS bulunan bir tesisin beraber atık yakma hükümlerine de tabi olması durumunda bu fıkranın (a), (b), (c), (ç) alt bentlerinin hükümlerine uymak zorunda olup, uygun olmayan analizörler varsa değiştirilmelidir.

- SKHKKY tabi yakma ve/veya proses tesislerinde SEÖS kurulması durumunda tesisin SKHKKY EK-1 ve EK-5 bölümlerinde belirlenmiş olan ELD’nin 2,5 katına eşit veya küçük olması zorunludur.

- SEÖS ile takibi zorunlu olan fakat ELD’si bulunmayan ve/veya konsantrasyon cinsinden ELD’si bulunmayan parametreler için bacada ölçümle belirlenmiş ve beklenen değerlerdeki en yüksek emisyonun değeri ELD olarak alınır.

- Oksijen parametresi için tüm tesislerde kullanılacak olan ELD değeri 21 %Vol. dür.

- Hız, karbondioksit, nem, metan, formaldehit gibi ELD’si belirli olmayan parametrelerde belirsizlik için kullanılacak olan ELD, KGS1 sertifikasında belirlenmiş olan kabul edilir.

- Hacimsel debi için hız ölçüm analizörleri KGS1 sertifikasına sahip olmak zorundadır.

- KGS1 sertifikasındaki belirsizlik testinin değerlendirilmesi;

- Altı ncı fıkrada tanımlanan tüm analizörlerde sertifikalandırılmış ölçüm aralığı için yapılan belirsizlik testlerinde kullanılan ELD’nin, analizör seçimi için kullanılacak olan ELD’ye eşit veya düşük değer ile yapılmış olması zorunludur.

- Her bir parametre için KGS1 sertifikasındaki belirsizlik testinin SKHKKY de belirlenmiş olan ELD’lerde, AYİY’de ise 24 saatlik ELD değerlerine eşit veya daha düşük değerlerde yapılmış olması şartıyla, sonucu Tablo 1 de verilen %95 güven aralığı değerlerini aşamaz. Aşması durumunda uygun analizör olarak değerlendirilemez.

Tablo: 1

| Parametrenin Adı | %95 GA Değeri | SAMS (ELD x %) |
| --- | --- | --- |
| CO | 10 | 2 |
| NO | 20 | 2 |
| NO2 | 20 | 10 |
| NOx | 20 | 2 |
| N2O | 20 | 2 |
| SO2 | 20 | 2 |
| HF | 40 | 20 |
| HCl | 40 | 10 |
| NH3 | 40 | 10 |
| TOC | 30 | 3 |
| O2 / O2yaş | 10 | 2 |
| CO2 | 10 | 2 |
| H2O | 10 | 2 |
| CH4 | 30 | 3 |
| CH2O | 10 | 2 |
| TOZ | 30 | 10 |
| HIZ | 10 | YOK |
| Hg | 40 | 20 |
| H2S | YOK | 10 |

- Ölçüm aralığı;

- Analizörün her bir parametresinin maksimum ölçüm yapabileceği aralıktır.

- Atık yakma ve/veya beraber atık yakma tesislerinde kullanılacak analizörlerin her bir parametresinin ölçüm aralığı, atık yakma için verilmiş olan 30 dakikalık %100 ELD’nin 1,5 katından az, 4 (dört) katından fazla olmayan değerinde seçim yapılmalıdır.

- HF parametresi bu fıkranın (b) alt bendindeki değerlendirmenin dışında tutularak, mümkün olan en küçük ölçüm aralığına sahip analizör seçimi yapılır.

- Atık yakma tesislerinde toz parametresi için verilen 30 dakikalık %100 ELD haricinde, 30 dakikalık 150 mg/Nm3 anlık ELD değeri olduğundan bu değerin 1,5 katı aralıkta tespitinin yapılabileceği bir aralıkta analizör seçimi yapılmalıdır.

- SKHKKY tabi tesislerde her bir parametre için belirlenmiş olan ELD’nin 2 (iki) katından az, 5 (beş) katından fazla olmayacak ölçüm aralığına sahip analizör seçilmelidir.

- Özellikle 4 (dört) ve 5 (beş) katı hesaplaması yapıldıktan sonra analizörün üretilmiş ölçüm aralığı birebir örtüşmeyebilir. Bu durumlarda 1-2 (bir-iki) kat değerini geçmeyecek şekildeki bir üst ölçüm aralığına sahip analizörün kullanılmasına müsaade edilebilir. Ölçüm belirsizliğini artıracağı göz önünde bulundurularak olması gerekenden çok daha yüksek ölçüm aralığında olan analizör kullanımına müsaade edilmez.

- ELD’si olmayan ve/veya kütlesel debi cinsinden ELD’si olan parametrelerin ölçüm zorunluluğu bulunması halinde bacada ölçümle belirlenmiş ve/veya beklenen değerdeki en yüksek emisyonun konsantrasyonu ELD olarak alınarak bu değerin en az 2 (iki) katına kadar olan değer analizör ölçüm aralığı olarak seçilir.

- Tüm tesisler için oksijen analizörü, 25 %Vol. ölçüm aralığına sahip olmalıdır.

- 15 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarda dahil olmak üzere NOx ELD’si olan tesisler NO cinsinden ELD hesaplayarak işlemleri yürütür.

- Analizörle birlikte kullanılacak olan ekipmanlar;

- Analizör ile birlikte kullanımı zorunlu olan ısıtmalı hat, ısıtmalı prob, gaz soğutucu, NO2/NO konvertörü, pompa, kontrol ünitesi, pitot tüpü, basınç transmiteri vb. KGS1 sertifikasında belirtilen ürünler olmalıdır.

- Isıtmalı hat, ısıtmalı prob, gaz soğutucu ve NO2/NO konvertörünün yerli üretim olması şartıyla dokuzuncu fıkranın (a) bendi hükmü uygulanmayabilir. Bu durumda her bir ürünün ülkemizdeki belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmiş olması şartı aranacaktır. Ancak KGS2-YGT süreçlerinde yapılan saha testlerinde çıkabilecek olumsuz sonuçların ekipmandan kaynaklandığı tespit edilirse yerli ekipmanın kullanımına izin verilmez.

- FTIR ölçüm prensibi ile çalışan analizörlerde dokuzuncu fıkranın (b) bendinde belirtilen yerli üretim ısıtmalı hat/prob vb. ekipmanlar kullanılmaz.

- Analizörlerin veri aktarımı için dijital (RS232-485 / MB / TCP/IP gibi) veri çıkışı olması ve kullanılması zorunludur. SEÖS veri kayıt sistemine bağlantı için analizörün analog (4-20 mA / 0-10 V) çıkışı kullanılamaz.

Analizörlerin Kurulumu ve Devreye Alınması

MADDE 16- (1) EK-3 Form 1 ile KGS1 sertifikası onayı alınmış olan analizör ve ekipmanların kurulumun tekniğine ve belirlenen şartlara göre yapılır.

- Analizörlerin ilk kalibrasyonu sıfır noktasında, span noktasında ise en yüksek ölçüm değerinde izlenebilir sertifikalı malzemeler ile yapılır. Mümkün olması durumunda analizör en yüksek ölçüm aralığına span kalibrasyonu yapılırken farklı noktalarda, adım adım kalibre edilmelidir. KGS3 span için kullanılacak referans malzeme ELD kadar olacağından, bu malzeme ile span kalibrasyonu asla yapılmamalıdır.

- Analizörlerin;

- Negatif veri göndermesi engellenemez. Veri kayıt sistemi negatif okuma verilerini de kayıt altına alır.

- Sıfır noktasının düzeltme (Autocall) özelliği KGS1 sertifikasında belirtilen süreye ve bu süre maksimum 24 saati aşmayacak şekilde aktif edilir.

- ppm’den mg/Nm3 dönüşümünde “0” (sıfır) oC ayarlaması yapılır.

- Sıcaklık, nem ve basınç düzeltmesini kendi içinde yaparak Nm3 cinsinden sonuç veren FTIR vb. analizörlerde sıcaklık “0” (sıfır)  oC, nem kuru bazda “0”  %Vol., basınç 1013 hPa (mBar) olarak ayarlanmak zorundadır.

- Toz vb. analizörlerde kalibrasyon katsayı bölümleri, ekrandaki sonuca etkisiz olarak ayarlanır.

- Mevcut SEÖS’lerde analizör ölçüm aralığı olması gerekenden daha yüksek veya düşük olması durumunda, tedarikçi firma analizörü etiket değerinden daha düşük değere veya teknik açıdan mümkün olabilecek yüksek bir değere kalibre edilebilir. Bu durumda kalibre edilen değer ve parametre bilgisi için ilave etiket düzenlenerek analizöre monte edilir.

- İlk KGS3 işlemi yapılır ve SEÖS devreye alınmış olur. Bu işlemden sonra elde edilen veriler KGS2 fonksiyonu oluşturulana kadar SEÖS verisi olarak kabul edilecektir.

- Bakanlık SİM sistemine verilerin aktarılması için gerekli bağlantı yapılarak SEÖS kurulumunun onaylanması için bakanlığa, ek kurulumun onaylanması için İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KGS2 – YGT İşlemleri

İkinci Seviye Kalite Güvence Sistemi (KGS2) ve Yıllık Geçerlilik Testi (YGT) Esasları

MADDE 17- (1) KGS2; SEÖS'ün kurulumundan sonra, SRM'ler ile paralel ölçümlerin yapıldığı, SEÖS'ün kalibrasyon fonksiyonunun ve geçerliliğinin belirlendiği iş ve işlemleri kapsar.

- Bacanın, ilgili yönetmeliği hükümlerine göre SEÖS kurdurulmuş olan oksijen ve hacimsel debi dahil olmak üzere emisyon olarak değerlendirilen her parametresi için, SEÖS kurulum onay tarihi itibariyle 6 (altı) ay içerisinde,

- KGS2 olağan şartlarda veya yetkili mercii ayrıca talep etmedikçe son SRM tarihi baz alınarak 5 (beş) yılda bir yapılır. Ancak, bakanlığın gerekli görmesi halinde bu süre kısaltılabilir.

- Analizörün değişmesi durumunda değişimi yapılan her bir parametre analizörü için, değişim tarihi itibariyle 3 (üç) ay içerisinde,

- KGS2 işleminde herhangi bir parametrede değişkenlik testinin geçilememesi durumunda, bu sonuç analiz edilerek sebebinin ortadan kaldırılarak, KGS2 sindeki son SRM tarihi itibariyle 3 (üç) ay içerisinde,

- YGT sonucunun başarısız olması durumunda, başarısız olunan her bir parametre için YGT’deki son SRM tarihi itibariyle 3 (üç) ay içerisinde KGS2 işlemeleri yapılır.

- Yukarıda belirtilen hususlar gerekçesiyle KGS2 yapılması durumunda, KGS2’nin yenilenmesine ihtiyaç olmayan parametrelerde KGS2 yenileme tarihine 2 (iki) yıldan az bir süre kalmış ise SEÖS teki tüm parametreler için KGS2 yapılmasına müsaade edilebilir veya yetkili mercii talep edebilir. Gerekçesiz olarak KGS2 yenilenmesi yapılamaz.

- YGT; yılda 1 (bir) kere 12 (oniki) ay ara ile yapılır. KGS2'de tespit edilen kalibrasyon fonksiyonunun halen geçerliliğini koruyup korumadığının kontrolü işlemidir.

- KGS2’nin son SRM tarihi baz alınarak KGS2 kalibrasyon fonksiyonu oluşturulmuş tüm parametrelere yapılır.

- Bir KGS2 fonksiyonu için olağan şartlarda maksimum 4 (dört) adet YGT yapılır.

- YGT’nin son SRM tarihi kendinden sonra gelecek olan YGT’ler için baz alınamaz.

- YGT’nin zamanından önce veya sonra yapılması durumlarında bir sonraki YGT’nin yapılış süresi etkilenmez. Her YGT belirleme tarihi daima KGS2 son SRM tarihi baz alınarak yapılır.

- YGT sonucu başarısız olan parametre için KGS2 işlemi yapılır.

- YGT sonucu başarısızlığı nedeniyle KGS2 işlemi yapılırken, YGT sonucu başarılı diğer parametrelerin KGS2 yenileme tarihlerine 2 (iki) yıldan az bir süre kalmış ise SEÖS teki tüm parametreler için KGS2 yapılmasına müsaade edilebilir.

- YGT işleminin KGS2 baz tarihine göre yapılması sürecinde meteorolojik şartlar, tesisin çalışmaması, laboratuvarları iş yoğunluğu vb. hususlar dikkate alınarak 2 (iki) ay öncesi veya sonrasında yapılmasına müsaade edilir. Müsaade edilen bu süreler KGS2 son SRM tarihinin baz alınması şartını ortadan kaldırmaz.

- KGS2 ve YGT’de işlem yapılacak olan bacanın (prosesin) çalışır olması şarttır.

- SEÖS kurulum onayı ve/veya ek kurulum onayı olmayan SEÖS ve analizörler için KGS2 yapılamaz. Yapılmış olsa dahi geçersiz sayılır.

- KGS2 deki; değişkenlik testi ve/veya bir önceki YGT sonucu başarısız, analizörü değişmiş, son SRM tarihi itibariyle 5 (beş) yıl süresi dolmuş parametreler için YGT yapılamaz.

- KGS2-YGT işlemini yapacak olan yetkili laboratuvarlar;

- SİM’e; kaydı olmayan, SEÖS verisini göndermeyen ve/veya veriyi geçersiz kılacak hata koduyla gönderen, yanlış veri gönderen, analizör alarmı kodunun hatalı veri üretildiğini gösteren parametrelerde,  kayıtlı olan analizörler ile bacada kurulu olan analizörlerin farklı olması, gaz parametreleri için ısıtmalı hat, ısıtmalı prob sıcaklık değerlerinin 100 (yüz) oC altında olduğu, gaz soğutucu ve/veya NO2/NO konvertörü alarmı “1” (bir) olması durumunda uygunsuzluk giderilmeden işlevsellik testlerine başlayamaz.

- Numune alma sistemindeki numune alma bağlantıları başta olmak üzere, ısıtmalı hat/prob, gaz soğutucu, konvertör vb. ekipmanlarının 13 üncü madde hükümlerini sağlayıp sağlamadığını, analizör, ısıtmalı hat/prob, gaz soğutucu vb. sistemlerin enerjileri kesilerek vb. yöntemlerle üretilen ve SİM’e aktarılan verilerin uygunluğunu, analizör ham değerlerini ve birimlerinin SİM ile eşlenik olduğunu test ve kontrol eder. Herhangi bir hususta uygunsuzluk tespiti halinde uygunsuzluk giderilmeden işlevsellik testlerine başlayamaz.

- Tesisler, planlanan KGS2-YGT ölçüm tarihinden önceki 30 (otuz) gün içerisinde SEÖS’ün gerekli bakım ve ayarlarını yaptırdığını/yaptığını belgelemek zorundadır. Yetkili laboratuvarlar tesis tarafından ibraz edilen “bakım yapıldı” belgesinin tarih/saat/dakika bilgileri ile SİM’deki aynı zaman dilimine ait bilgilerin kontrollerini yapar. Yapılan bakım vb. işlemlerin performansı ile ilgili sorumluluk tesise aittir.

- Ölçüm yerine gidilmeden; bacanın SİM’deki verileri kontrol edilmeli, var ise uygunsuzluğun giderilmesi için tesis yetkilisi bilgilendirilmelidir. Uygunsuzluğun giderilmemesi, baca verisinin SİM’e gelmiyor olması, tesis tarafından KGS2 veya YGT talebinin yanlış yapılması, eksik veya fazla parametre seçilmesi gibi durumlar SİM’de kontrol edilerek planlama yapılmalıdır.

- Tespiti yapılan uygunsuzlukların giderilmesi tesis sorumluluğundadır.

- Yetkili laboratuvarlar kendi sorumlukları dışında ölçümlerin ertelenmesi ve/veya iptal olması gibi durumlara karşı tesisler ile planlama, anlaşma vb. hususlarda karşılıklı mutabakat sağlamalıdır. Tesisin sorumluluğu hususlarındaki herhangi bir gerekçe ile ölçüm iptali ve/veya ertelenmesi gibi hususlar laboratuvar için haklı gerekçe sayılacaktır.

- Toz veya diğer analizörlerde girilebilen kalibrasyon fonksiyonu olup olmadığı kontrol edilmeli ölçülen değeri değişime uğratacak bir değer olmadığı tespit edilmelidir. Kalibrasyon katsayısının olması durumunda işlem yapılamaz.

- Doğrusallık testlerinde laboratuvaralar;

- Debi hariç, SEÖS ile ölçümü zorunlu olan tüm parametreler için doğrusallık testi yapılmadan ve sonucu geçerli olmadan işlevsellik testini tamamlamış sayılamaz ve SRM ile yapılacak ölçümlere geçemez.

- Doğrusallık testlerinin tüm sorumluluğu yetkili laboratuvara aittir.

- Ekstarktif ve ekstraktif olmayan SEÖS’lerde doğrusallık işleminde bazı parametreler için zorunlu olarak hovacal, filtre kiti, filterbox vb. ekipman kullanılması gereklidir. Bu gibi ekipmanların temini tesis sorumluluğundadır.

- (c) alt bendinde belirtilen ekipmanların laboratuvar gözetiminde kullanılması gerekmektedir. Bunun mümkün olmaması durumunda doğrusallık işlemi laboratuvar yetkilisi olmadan yapıldığında, yapılan işlemlerin sonucundan da laboratuvar sorumludur. Laboratuvarlar daima yapılan işlemleri, SİM’deki sonuçlarını, raporlama formatlarını ve TS EN 14181’e uygunluğunu vb. kontrol altında tutmalıdır. Uygun olmayan işlem veya işlem sonucu olması durumunda laboratuvarlar yapılan işlemi kabul edemez. Uygunsuzluğu ve nedenlerini gidermek tesis sorumluluğundadır.

- (ç) alt bendinde belirtilen doğrusallık işlemi laboratuvar tarafından uygun görülmediğinde, doğrusallık işlemleri yeniden laboratuvar nezaretinde yapılmalıdır. Bu işlemin organizasyonu ve diğer sorumluluklar tesis tarafından yerine getirilir.

- Ekstraktif analizörlerde izlenebilir sertifikalı CO, CO2, NO, NO2, SO2, CH4, C3H8, O2, O3, N2 gazlarının tedariki KGS2-YGT fiyatlandırmasına dahil olup, yetkili laboratuvarın sorumluluğundadır. İzlenebilir sertifikalı olmayan gaz kullanamaz.

- Ekstarktif olmayan analizörlerin filterbox ile doğrusallık işleminde tek bir gaz silindirinden seyreltme ile farklı değerlerde gaz üreterek işlem tamamlanamayabilir. Bu durumda doğrusallık işlemi gereği ayrı ayrı sinidirler de gaz gerekebilir. Bu durumda gazların tedarik edilmesi tesis sorumluluğundadır.

- HF, HCl, NH3, H2S solüsyon veya gazları izlenebilir sertifikalı olmayabilir. HF, HCl, NH3, H2S gaz ve solüsyonların tedariki tesisin sorumluluğundadır.

- H2S gazının çok tehlikeli gaz sınıfında olması nedeni ile doğrusallık işleminde maksimum 100 ppm gaz ile işlem yapılması uygun değerlendirilecektir.

- NO2/NO konvertörü olan tesislerde, konvertörün verimliliği %95 üzerinde olmalıdır. Laboratuvar gaz fazı titrasyon metodu ile konvertörün verimlilik testini yapar. Konvertör verimi % 95 ve üzerinde değilse NOcx için SRM ile yapılacak olan paralel ölçümlere geçilmez.

- Laboratuvarlar, sertifikalı dahi olsa NO2 gazı ile NO2/NO konvertör testi yapamaz.

- SEÖS ile ölçümü zorunlu olan fakat EDL’si olmayan parametreler için doğrusallık testi yapılırken analizör ölçüm aralığı ELD olarak tayin edilip gerekli işlemler diğer ELD’si olan parametreler ile aynı prosedürde yapılmalıdır.

- Oksijenin doğrusallığında ELD, tüm tesisler için %21 Vol. seçilir.

- CO, CO2, NO, SO2, CH4, C3H8, O2, N2 gazları ile doğrusallık işlemi prob tan başlayarak tüm sistemi dolaşacak şekilde yapılmalı varsa kaçak emisyonları ve T90 süresinin uygunluğu görülmelidir. Analizörde doğrudan işlem yapılamaz.

- Doğrusallık işlemleri sırasında yazılım üzerinden verilerin SİM’e statüs kodu olarak gelmesi sağlatılmalıdır. Paralel ölçümlerde veri gönderimi normale döndürülmelidir.

- Doğrusallık işleminin KGS2 ve YGT’nin başarısını doğrudan etkilediği bilinmelidir.

İkinci Seviye Kalite Güvence Sistemi (KGS2) ve Yıllık Geçerlilik Testi (YGT) İşlemleri

MADDE 18- (1) KGS2; SEÖS'ün kurulumundan sonra, en az 15 (onbeş) adet SRM ile paralel ölçümlerin yapıldığı, SEÖS'ün kalibrasyon fonksiyonunun ve geçerliliğinin belirlendiği iş ve işlemlerdir.

- YGT; yılda 1 (bir) defa 12 (oniki) ay ara ile yapılan, KGS2'de tespit edilen kalibrasyon fonksiyonunun halen geçerli olup olmadığı kontrol edildiği iş ve işlemlerdir.

- YGT’de SRM ile en az 5 (beş) paralel ölçüm yapılarak kalibrasyon fonksiyonu hesaplanır ve değişkenlik testinin performansı değerlendirilir.

- Debi için değişkenlik testinde kullanılacak ELD KGS1 sertifika aralığı alınmalıdır. Sertifikası olmayan cihazlar için ELD en büyük SRM ölçüm değerinin %20 fazlası olacaktır.

- SEÖS'ün kalibrasyon fonksiyonunun geçerli olması ve SEÖS okumalarının %95 güven aralığı içerisinde kaldığının doğrulanmasıyla birlikte, ölçümlerde geçerli kalibrasyon fonksiyonunun dışında kalan sonuçların tespit edilmesi durumunda, geçerli kalibrasyon fonksiyonu bu sonuçlar kullanılarak genişletilebilir.

- KGS2 ve YGT'de sırasıyla;

- İşlevsellik testi,

- SRM'ler ile paralel ölçümler,

- Verilerin değerlendirilmesi,

- SEÖS 'ün kalibrasyon fonksiyonu ve geçerliliğinin belirlenmesi,

- Değişkenliğin hesaplanması,

- Değişkenlik testi,

- Raporlama yapılır.

İşlevsellik Testi

MADDE 19- (1) İşlevsellik testi KGS2-YGT’de yetkili laboratuvar tarafından yapılır.

- İşlevsellik testi, kalibrasyon ve değişkenlik testleri yapılmadan önce SEÖS'ün doğru olarak kurulup kurulmadığını kontrol etmek için yapılır.

- Ekstraktif ve ekstraktif olmayan SEÖS için uygulanacak işlevsellik testi Tablo:2'de belirtildiği gibi uygulanır.

Tablo: 2

İşlevsellik testi

| Yapılacak işlemler | KGS2 - YGT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ekstraktif SEÖS | Ekstraktif olmayan SEÖS |
| Görsel ayarlar ve cihaz temizliği |  | x |
| Numune Alma Sistemi | x |  |
| Belgeleme ve kayıtlar | x | x |
| Hizmete elverişlilik | x | x |
| Sızdırmazlık Testi | x |  |
| Sıfır ve span kontrolleri | x | x |
| Doğrusallık | x | x |
| Etkileşimler (1) | x | x |
| Sistemin Sıfır ve Kayma Ayarları (1) | x | x |
| Sistemin Cevap Süresinin Kontrolü | x | x |
| Raporlama | x | x |

(1) YGT için.

- Görsel ayarlar ve cihaz temizliği;

- Ölçüm analizörü iç kontrolü ve ısıtma sistemi gibi bileşenlerinin kontrolü,

- Optik yüzeylerin temizliği,

- Hava temininde kaçak olup olmadığının kontrolü,

- Optik yoldaki aksaklıkların kontrolü,

SEÖS'ün kullanım kılavuzundaki bilgilere uygun olarak görsel kontrolleri yapılır.

- Numune alma sisteminin;

- Numune alma probu,

- Numune Alma hattı,

- Gaz şartlandırma sistemi,

- Konvertör sistemi,

- Pompaları,

- Tüm bağlantıları,

- Güç kaynakları,

- Filtreleri görsel olarak kontrol edilir.

- Belgeleme ve kayıtlar;

- Cihazlarla ilgili her türlü kullanım kitapçığı,

- Her tür arıza, hata, yapılan işler ve alınan önlemleri yazmak için günlük arıza-bakım defteri,

- Teknik servis raporları,

- Bakım, kalibrasyon ve eğitim için yönetim sistemi yöntemleri,

- Eğitim kayıtları,

- Bakım, onarım planları,

- Yapılan kontroller ile ilgili kayıtlar güncel ve ulaşılabilir olacaktır.

ç) Hizmete elverişlilik;

- SEÖS’ün bu yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen asgari şartlarla kurulumunun yapıldığı veya bu şartları sağlayacak şekilde revize edildiği,

- KGS2-YGT ve KGS3 testlerini etkili bir şekilde uygulamak için gerekli şartların sağlanması zorunludur.

- Yeterli miktarlarda referans malzeme, araç ve yedek parça stokunun olduğu,

- Sızdırmazlık testi kapsamında, tüm numune alma sisteminin kaçak testi SEÖS kullanım kılavuzlarına uygun olarak yapılır.

- Sıfır ve span kontrolleri kapsamında;

- Sıfır ve span test gazı kullanılarak sıfır noktası ve span noktası kontrol edilir.

- Ekstraktif olmayan SEÖS'de sıfır ve span kontrolleri yapılırken, SEÖS'ün ölçüm noktasında yeniden ayarlanması öncesi ve sonrasında ve yeniden kurulmasından sonra baca gazı içermeyen bir referans malzeme kullanılır.

- Doğrusallık testi kapsamında;

- Analizörün test sonucunun doğrusallığı, biri “0” (sıfır) olmak üzere 5 (beş) adet referans malzeme (gaz-kit) kullanılarak kontrol edilir.

- Gazlar, 4 (dört) farklı yoğunluğa sahip referans gaz ve sıfır için yüksek saflıkta azot (N2) gazı olmalıdır. Gazlar aksi bu yönetmelikte belirtilmedikçe izlenebilir sertifikalı olması şattır.

- Gazlar, 4 (dört) farklı gaz silindirinden elde edilebilir veya tek bir gaz yoğunluğuna sahip silindirden kalibre edilmiş bir seyreltme sistemi aracılığıyla farklı yoğunluklarda hazırlanabilir.

- Analizörlerin testi, gaz yoğunlukları, ELD’nin 2 (iki) katının yaklaşık %20, %40, %60 ve %80'inde olacak şekilde seçilerek yapılır. Cihazlar, doğrusallık testlerinden önce sıfır gazı verildikten sonra yukarıda belirtilen konsantrasyonlarda gaz testlerinin yapılmasını müteakip sıfır gazının yeniden verilmesi suretiyle kontrol edilir.

- Doğrusallık testi, saatlik kütlesel debi cinsinden sınır değeri olan ve/veya konsantrasyon için sınır değer bulunmayan ve/veya NO2-CO2-O2 parametrelerinde, cihaz ölçüm aralığının 0, %20, %40, %60, %80 oranlarına karşılık gelen değerlerde yapılır.

- NOx cinsinden KGS2-YGT’de, analizörün NO2 parametresini ayrı okuması durumunda NO2 içinde doğrusallık testi yapılır. NO2 gazı, gaz fazı titrasyon metodu ile elde edilir veya varsa kit kullanılabilir.

- Toz analizörlerinin doğrusallık işleminde kullanılan referans malzemelerin güncel sertifikası olmak zorundadır. Üçüncü fıkranın (f) bendinin dördüncü alt bendinde belirtildiği şekilde işlemeleri yapılır.

- Hovacal veya filterbox kullanılarak yapılacak testlerde üçüncü fıkranın (f) bendinin dördüncü alt bendi esas alınmak kaydıyla referans gaz oranları makul ölçüde aşağı/yukarı yönde değişiklik gösterebilir.

- Her bir farklı yoğunluktaki gaz cihaza verilir. Ancak her farklı gaz verme aralığı, SEÖS'ün cevap zamanının en az 3 (üç) katına eşit bir süreden az olamaz.

- Her bir gaz yoğunluğunda en az 3 (üç) okuma yapılır. Bu 3 (üç) okumanın her birinin başlangıcı arasındaki süre, SEÖS'ün cevap süresinin en az 4 (dört) katı kadar olmak zorundadır.

- Doğrusallık grafiği, sıfır ile 4 (dört) farklı gaz yoğunluğunu ifade eden (y) ile SEÖS okumalarına karşılık gelen (x) arasında oluşturulur. Her bir yoğunluk için SEÖS'de 3 (üç) farklı okuma yapılır. Bu okumaların ortalaması alınarak regresyon eğrisi oluşturulur ve sapma hesaplanır.

- TOC analizörlerinde SEÖS analizörünün metan (CH4) veya poropan (C3H8) veya farklı karbon içerikli bir gaz ile kalibrasyon yapılmış olması durumuna gerekli hassasiyeti göstermelidir. İdeal olan analizörlerin propan ile kalibre edilmesidir.

- Doğrusalllk testi hesaplamaları, TS EN 14181 standardının Ek-B'sine göre yapılır ve belgelenir.

- Doğrusallık testinin amacı; düşük, orta ve yüksek seviyedeki emisyon değerlerine analizörün vermiş olduğu ve KGS1 sertifikasın dada belirtilmiş olan tepkisini ve yeteneğinin halen işlevsel olduğunu göstermektir. Doğrusallık testi uygunsuz olan hiçbir parametre için SRM ile yapılacak olan paralel ölçümlere geçilemez.

- Sistemin cevap süresinin kontrolü kapsamında, SEÖS'ün tepki süresi kontrol edilir. Tepki süresi, KGS1 süresince belirlenen ölçüm değerlerini aşamaz.

- Raporlama kapsamında, işlevsel testin sonuçları raporlanır, varsa hatalar kaydedilir.

- YGT işlemleri kapsamında ayrıca diğer tüm hususlara ilave olarak;

- Etkileşimler kapsamında; girişim kontrolleri doğrusallık testinde kontrol edilerek %4 ün altında kaldığı kanıtlanmalı ve raporlanmalıdır.

- Sıfır ve span kayma denetimi kapsamında; sıfır ve span testleri yapılır ve KGS3 temel alınarak kayma değerlendirilir.

- İşlevsellik test raporunun herhangi bir maddesinde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, SRM'ler ile yapılacak olan paralel ölçümlere geçilmez. İşletme tarafından uygunsuzluğun giderilmesini müteakip SRM'ler ile paralel ölçümlere başlanır.

KGS2-YGT’de SRM'ler ile Paralel Ölçümler

MADDE 20- (l) TS EN 14181 rehberliğinde ve bu yönetmeliğin esaslarına uyularak kurulumu, gerekli ise revizyonu yapılmış, işlevsellik testleri olumlu tamamlanmış SEÖS’lerde KGS2 ve/veya YGT için SRM'ler ile paralel ölçümlere başlanılır.

- Paralel ölçümler esnasında SEÖS’ün, SİM sistemine veri aktarıyor olması ve sorunsuz çalışması ön şarttır.

- NOcx ham veri kanallı, NO2/NO konvertörü olan bacalarda ölçülen toplam azotoksit değeri NO cinsindendir. Konvertörle NO2’ler NO’ya dönüştürülmüştür. SRM cihazı da aynı şartlarda olmalı ve daima konvertörü açık olarak NOx ölçümleri yapmalıdır. Fonksiyon NOx cinsinden oluşturulmalıdır. NO+NO2 ham veri kanalı olan bacalarda KGS2 fonksiyonu için SRM ölçümleri de aynı şartlarda NO+NO2 birlikte ölçülerek veya konvert edilerek yapılmalı ve NOx cinsinden fonksiyon oluşturulmalıdır.

- Yetkili laboratuvarlar en az 3 (üç) ayda bir defa SRM’de kullandıkları kendi analizörünün konvertör verimliliğini, 26 ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre mutlaka yapmalıdır.

- 26 ncı maddenin sekizinci fıkrasına tabi olunan, NO ham veri kanalı olan fakat NO2/NO konvertörü bulunması zorunlu olmayan yerlerde, SRM ölçümleri NOx cinsinden yapılmalı ve NOx cinsinden fonksiyon oluşturulmalıdır.

- TOC; SEÖS analizörünün metan veya propan ile kalibre edildiği tespit edilmelidir. SRM analizörü kalibrasyonunda bu duruma dikkat edilmelidir.

- KGS2’de;

- Laboratuvar, KGS2 kalibrasyon fonksiyonu oluştururken SRM ile yapmış olduğu ölçüm sonucunun çevresel şartları (sıcaklık, basınç, nem; dahil/değil) ne olursa olsun, kendi ölçüm sonucunu SEÖS analizörünün ölçüm şartlarına getirerek işlemlerini yapar. SEÖS ölçüm sonuçlarını kendi sonucunun şartına veya birimine dönüştürerek işlem yapamaz.

- SEÖS kurulduktan sonra yetkili laboratuvar tarafından SRM'ler ile yapılan paralel ölçümlerin sonucunda bir kalibrasyon fonksiyonu oluşturulur.

- Her bir kalibrasyon için normal işletme koşullarında en az 15 (onbeş) adet geçerli karşılaştırmalı ölçüm yapılır. Paralel ölçümler en az 3 (üç) günde yapılır. Bu 3 (üç) günlük sürenin birbirini takip eden günler olması zorunlu değildir. Paralel ölçümler, 4 (dört) haftalık bir zaman diliminde, 8 (sekiz) ila 10 (on) saatlik normal çalışma saatleri içerisinde olacak şekilde tamamlanır. 1 (bir) günde yapılan ölçümde ölçüm aralıkları en az 1 (bir) saat olabilir ve gün içerisine yayılır. 1 (bir) günde 5 (beş) adetten fazla SRM ölçümü yapılamaz. Her bir ölçüm için numune alma süresi, en az 30 (otuz) dakika veya numune alma sistemi de dahil SEÖS'ün tepki süresinin en az 4 (dört) katı olması gerekir.

- Paralel ölçümlerin yapıldığı bacada emisyon profilinin ELD'nin %30 (otuz) altında seyretmesi durumunda, toz ölçümleri için gerekli olan 15 (onbeş) adet paralel ölçüm yerine toplam ölçüm süresi en az (7,5) (yedi saat otuz dakika) olan 5 (beş) paralel ölçüm de yapılabilir. Bu ölçümler 3 (üç) güne yayılarak gerçekleştirilir. Bu işlem için SİM verileri incelenerek tesise gidilmeden planlama yapılmış olmalıdır.

- Toz partikül boyutlarının biyokütle, kireç vb. tesislerde ≤1 mikron olabileceğinden, SO2 vb. yaş metot ile yapılan ölçüm düzenekleri ve kullanılan kimyasal sıvılar olması durumunda SRM ölçümlerinde ayrıca hassasiyet gösterilmelidir.

- Paralel ölçümler sırasında fonksiyonun geçerli kalibrasyon aralığının mümkün olduğunca yüksek olması sağlanmalıdır. Düşük seviyedeki kümelenmelerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Bunun için en azından 2-3 (iki-üç) SRM ölçümü süresince filtresiz çalışma, kötü yakıt kullanma, yakma şartlarını emisyonu yükseltecek şekilde ayarlama gibi durumlar iyi bir yöntem olarak benimsenebilir.

- Emisyon verisinin yukarıdaki yöntemle yükseltilemediği durumlarda spike işlemi uygulanabilir. Spike işlemi; Prob’un kalibrasyon gaz girişine SRM ölçümü yapılacak olan gaz (değerinin önemi yoktur) baca basıncını yenmeyecek düzeyde çok düşük basınçla verilerek baca gazıyla karışması sağlanır. Analizör numune girişine “T” bağlantısı yapılır. Bu bağlantıdan bir numune yolu da SRM için kurulur ve buradan SRM numunesi alınır. Böylece probtan ve ısıtmalı hattan gelen karışım gazın hem SEÖS analizörünün ölçümüne numune, hem de SRM için numune alınmış olur. Spike işlemi SRM ölçümlerinin en az 3 (üç) adet, en fazla 5 (beş) adet numune seti için kullanılmalıdır.

- Ölçüm sonuçlarının hepsinin çok düşük veya çok yüksek seviyelerde olması durumlarında sıfır noktasında ve %80 span noktasında yapılan test verileri ikame değer olarak kalibrasyon fonksiyonunun hesaplamasında kullanılabilir. Bu durum fonksiyonun geçerliliğini artıracaktır. Ancak bu işlemden gelen sonuç geçerli kalibrasyon aralığı değeri olarak kullanılamaz.

- KGS2 fonksiyonu korelasyon katsayısı “R2” değeri her parametre için ≥ 0,90 olmalıdır. 0,90’nın altında R2 değeri olan fonksiyon kabul edilmez. KGS2 Fonksiyonunda (y= bx ± a ) “b” değeri negatif bir değer olamaz. Belirtilen durumların olumsuz hallerinin oluşması durumunda uygunsuzluk(lar) giderilerek laboratuvar ölçümleri yenilemek zorundadır.

- Kalibrasyon fonksiyonu oluşturulması için yapılan paralel ölçümlerin, tesisin normal işletim süreleri açısından geniş bir zaman dilimi için geçerli olması ve aynı zamanda işletme şartlarını da kapsaması gerekir.

- SEÖS ve SRM'ler ile yapılan paralel ölçümler süresince her bir sonuç, bir SEÖS ölçüm sinyali ve bir SRM ile ölçülen değerden oluşan bir ölçüm çiftine karşılık gelir ve bunlar aynı zaman aralığını kapsar.

- SRM'lerden elde edilen sonuçlar ile SEÖS'ler ile ölçülen sonuçlar aynı basınç, sıcaklık ve nem şartları altında açıklanır. Kalibrasyon fonksiyonunu oluşturmak ve değişkenlik testini uygulamak için SEÖS ve standart şartlarda uygulanan düzeltmede yer alan tüm ek parametreler ve değerler her bir ölçüm çifti için elde edilir.

- SRM'lerden elde edilen sonuçlar, SEÖS'lerden elde edilen düzeltilmemiş sonuçlar gibi aynı şartlar altında açıklanır.

- Belirsizliklerin asgari seviyeye indirilmesi maksadıyla, kalibrasyon esnasında oksijen, karbondioksit, sıcaklık, basınç ve nem gibi, düzeltmelerde kullanılan parametrelerin belirlenmesi için kullanılan ölçüm cihazları da fonksiyon ve kalibrasyon konusunda testlere tabi tutulur.

- YGT’de;

- SRM'ler ile paralel ölçümler KGS2’deki usullere göre yapılır. Ancak YGT'de, SRM ile en az 5 (beş) adet karşılaştırmalı ölçüm gerçekleştirilir.

- YGT ile paralel ölçümler 1 (bir) günde yapılabilir.

- Her bir ölçümün numune alma süresi, ilk KGS2'de kullanılan süre ile aynı olmak zorundadır.

- Örnekleme süresi 1 (bir) saatten daha kısa ise her bir örneğin başlatılması arasındaki zaman aralığı 1 (bir) saatten daha uzun olur.

Verilerin değerlendirilmesi, Kalibrasyon fonksiyonunun oluşturulması ve geçerliliğinin belirlenmesi, değişkenliğin hesaplanması, değişkenlik testi

MADDE 21- (l) Yürürlükte olan TS EN 14181 standardı hükümleri doğrultusunda SRM ile paralel ölçümler sonucu elde edilen veriler değerlendirilir.

- SEÖS için KGS2 kalibrasyon fonksiyonu oluşturulur.

- Kalibrasyon fonksiyonunun geçerliliği belirlenir.

- Değişkenlik hesaplanarak, değişkenlik testi yapılır.

- YGT ölçümlerinde;

- KGS2 kalibrasyon fonksiyonunun halen geçerli olup olmadığı belirlenir.

- Değişkenlik hesaplanarak, değişkenlik testi ve kalibrasyon fonksiyonunu geçerliliği belirlenir

- YGT ölçüm sonuçları; yeni bir kalibrasyon fonksiyonu KGS2 belirlemek için en son yapılan kalibrasyonla birlikte kullanılmaz. Ancak bunlar geçerli kalibrasyon fonksiyonu genişletmek için kullanılabilir.

KGS2 ve YGT’nin Raporlama İşlemleri

MADDE 22- (1) KGS2-YGT raporları bu yönetmeliğin EK-4’ünde verilen formatta ve aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

- Kapak sayfasında;

- Laboratuvarın bilgileri ve logoları,

- Rapor tipi (KGS2 veya YGT) bilgisi,

- Ölçüm tarihleri ve rapor onay tarihi,

- SİM’de kayıtlı tesis ismi, baca adı ve adres bilgileri uygun yazı tipi ile yer almalıdır.

- TÜRKAK bilgilendirme, içindekiler, ölçüm personeli bilgileri ve onaylama sayfaları sırasıyla yer alır,

- Sonuç özet sayfası;

- İşletmenin, bacanın, ölçüm platformunun, platforma ulaşım yolunun, numune alma yerlerinin, tüm analizörlerin ve konvertörlerin marka, model, seri no ve ölçüm aralığın gösteren etiketlerinin, ekranlı analizörlerin ekran bilgilerinin olduğu renkli fotoğrafları,

- Kullanılan SEÖS'ün tanımı, tüm analizörlerin ve konvertörlerin marka, model, seri no, ölçüm aralığı, ham veri birimi, bağlantı tipi bilgileri SEÖS özet tablosu,

- İşletmenin işletim şartlarının ve testler yapılırken işletmenin kullandığı yakıtın veya yakıtların tanımı,

- Yetkili test laboratuvarlarının ve ölçümleri yapan personelin İsimleri,

- Yetkili test laboratuvarının EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesi ile Bakanlıktan almış olduğu yetki belgesi ve ekleri,

- Kullanılan SRM'nin bir tanımı, ölçüm aralığı, ölçüm belirsizliği ve ölçüm yapılan standardın adı ile numarası,

- Paralel ölçümlerin tarihleri ve zamanları,

- SEÖS ve SRM ile ölçülen tüm değerler hakkındaki detaylı veri,

- Kalibrasyon fonksiyonunu hesaplamak için ve değişkenlik testini uygulamak için kullanılan tüm verileri içeren kalibrasyon fonksiyonu ve geçerli kalibrasyonu,

- Geçerli kalibrasyon aralığını içeren, paralel ölçümlerin x-y grafik çizelgesi,

- Son yapılan işlevsel testin sonuçları,

yer almak zorundadır.

KGS2’nin Yeniden Oluşturulması ve/veya Tekrarlanması Gereken Durumlar

MADDE 23- (1) Yeni bir KGS2 kalibrasyon fonksiyonu oluşturulması;

- 1 (bir) haftalık sürede standartlaştırılarak kalibre edilmiş değerlerin %5'inden fazlasının, KGS2’den 1’inci YGT’ye kadar geçen sürede veya 2 (iki) YGT arasında 5 (beş) haftadan fazla süre için geçerli kalibrasyon fonksiyonu dışında kalması halinde,

- 1 (bir) haftalık sürede standartlaştırılarak kalibre edilmiş değerlerin %40'ından fazlasının, geçerli kalibrasyon fonksiyonu dışında kalması halinde ilgili parametre için 6 (altı) ay içerisinde yeni bir KGS2 oluşturulur, raporlanır ve uygulanır.

- Haftalık süre başlangıcı Pazartesi’dir. 5 (beş) haftalık süre ardışık olarak hesaplanır. Veri olarak 30 dakikalık, büyük yakma tesisleri için 1 (bir) saatlik değerlerinden, %95 GA değeri çıkarılmamış hali üzerinden hesaplanır.

- Tesislerdeki 30 (otuz) dakika ve/veya 1 (bir) saatlik hesaplanan değerler, geçerli kalibrasyon aralığı dışında kalırsa, bu durumda okunan değerler ELD'nin %50'sinden daha düşük değerlerde olması durumunda, yetkili mercii KGS2 yerine YGT'nin uygulanması için işletmeye izin verir.

- Mevcut kalibrasyon fonksiyonu yeni kalibrasyon fonksiyonu tamamlanana kadar kullanılır.

- KGS2’nin yenilenmesi gereken durumlar;

- SEÖS’ün kurulu olduğu tesisin yakıt ve/veya prosesinde, ÇİLY hükümlerine göre alınmış olan izin ve lisansın yenilenmesini gerektirecek boyutta değişiklik olması durumunda,

- KGS2'de elde edilen kalibrasyon fonksiyonunu etkileyecek şekilde SEÖS'te değişiklik yapılması durumunda,

- Gaz, sıvı veya katı yakıttan diğer tip bir yakıta geçiş yapılması sebebiyle yıl içerisinde kullanılan alternatif yakıt miktarının %10'dan fazla olması ile ve ÇİLY göre izin ve lisans yenilenmesinin gerekmesi durumunda,

- SKHKKY hükümlerine tabi iken, AYİY hükümlerine de tabi olunarak yakma ve/veya beraber yakma tesisi olunması durumunda veya tam tersi durumda,

- Birden fazla yakıt karışımından tek tip yakıta ya da tek tip yakıttan birden fazla yakıt karışımına geçilmesi halinde kullanılan alternatif yakıt miktarının %10'dan fazla olması ile ve ÇİLY göre izin ve lisans yenilenmesinin gerekmesi durumunda,

- Analizörün arızalanması vb. nedenle komple değişmesi durumunda değişime uğrayan parametreler için,

- Debi analizörlerinde basınç transmiterinin değişmesi durumunda debi için,

- Yedek olarak kullanılan analizörün 4 (dört) aydan daha uzun süreli sistemde kalması durumunda analizördeki parametreler için, 4 (dört) ay içerisinde,

yeni KGS2 yapılır.

- (d) alt bendinde belirtilen, AYİY beraber yakma tesisi hükümlerine tabi tesislerde belirlenmiş ELD’leri bulunan parametrelerde KGS2 yenilenmesi gerekmez. Ancak ELD’si deneme yakması ile belirlenecek olan parametrelerde KGS2’de kullanılan ELD, yakma tesisindeki ELD kullanılarak yapılmış ise KGS2 yenilenmesi gerekmez.

- KGS2 sonuçları, son SRM tarihi itibariyle 40 (kırk) gün içerisinde SİM sistemine girişi sağlanır. Bu süreçte yeni bir kalibrasyon fonksiyonu oluşturuluncaya ve sonuçları sisteme girilinceye kadar bir önceki kalibrasyon fonksiyonu geçerlidir.

- KGS2’nin yenilenmesi gerekmeyen durumlar;

- Arızalanan analizörde kendine ait orijinal parçası ile değişmesi durumunda,

- Isıtmalı hat, ısıtmalı prob, gaz soğutucu, NO2/NO konvertörü veya kartuşu, elektronik kartlar aynı tip, marka ve model özelikleri aynı kalması kaydıyla değişmesi durumunda KGS2 yenilenmesine gerek yoktur.

- Her durumda sistemin KGS3 ile kontrolü yapılmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÖS'ün Kontrolü

Üçüncü Seviye Kalite Güvence Sistemi (KGS3) ile İlgili Genel Hükümler

MADDE 24- (1) KGS3; SEÖS ile ölçüm zorunluluğu olan O2 dahil tüm parametrelere en az 30 (gün) aralıklarla sıfır ve span okumaları yaptırılarak kayma ve duyarlılıktaki değişiklikler tespit edilir ve bu değerlerin KGS1 süresince belirlenen özellikler ile tutarlı olup olmadığı kontrol edilir.

- KGS3 işletme sahibinin sorumluluğundadır.

- SEÖS kurulumu sırasında tüm parametrelerde KGS3 işlemi yapılır ve sistem devreye alınmış olur.

- Uzun süreli duruşlar için SEÖS kapatılması müsaadesi verilen şeker fabrikaları hariç diğer tüm tesisler, prosesleri kapalı olsa dahi SEÖS kapatılamayacağından KGS3 işlemine de hükümlerine göre devam edecektir.

- KGS2 ile SEÖS'ün kalibrasyon fonksiyonu belirlenene kadar geçen sürede KGS3 işlemine birinci fıkrada belirtildiği gibi devam edilir. Bu süre içerisinde SEÖS’den elde edilen emisyon verileri raporlamalarda kullanılır.

- Debi için referans malzeme ile kontrol işlemi uygulanmaz. Bakım, ayar, temizlik vb. işlemler yapılır.

- Gaz grubu olan tüm malzemelerin tedarik edilmesi, kullanılması vb. tüm işlem adımlarında iş güvenliği başta olmak üzere diğer tüm güvenlik kurallarına uyulması hususu ile ilgili bu yönetmelikçe bir husus belirlenmemiştir. İlgili standartlarına uymak, gerekli önlem ve tedbirleri almak işletmenin sorumluluğundadır. Ancak risk faktörünü azaltmak için NO2-H2S-NH3 gibi gazlarda, olması gerekenden daha düşük konsantrasyona sahip gaz kullanımına müsaade edilmiştir.

- Sistemdeki gaz ve toz grubu olan tüm analizörlerde sıfır ve span okumaları için izlenebilir sertifikalı referans malzemeler kullanılır.

- Gaz grubu analizörlerde sıfır ve span gazı kontrolü, ısıtmalı probun KGS3 için olan portundan başlayarak, ısıtmalı hattın tümü, varsa gaz soğutucu, varsa konvertör yolunu takip ederek ve analizöre ulaşarak bacadan alınan numunenin izlediği yolun tümünde kontrol sağlanmalıdır. Analizörün numune giriş portuna doğrudan bağlantı yaparak KGS3 işlemi yapılamaz.

  - Mevcut veya yeni kurulacak olan SEÖS’lerde KGS3 işlemi için bu düzenekler kurulu olmalıdır.

  - KGS3’de sıfır ve span gazının kullanılabilmesi için, ısıtmalı hattın tamamının içerisinde veya paralelinde uygun kesitli teflon (PTFE) hat olmalıdır. Yeni tesislerde ve/veya ısıtmalı hat yenileyecek olan mevcut tesislerde KGS3 hattının ısıtmalı hat içerinde olması zorunludur.

  - Isıtmalı probta KGS3 işlemi için port bağlantı noktası bulunmalıdır.

  - Isıtmalı hat/prob bağlantılarda aynı teflon malzemeden veya uygun çelikten vidalı yapıda olmalıdır. Plastik, kauçuk vb. hat ve/veya çabuk bağlantı aparatları gibi girişim ve kaçak oluşturabilecek malzemeler kullanılmaz.

- Gaz grubunda FTIR ölçüm prensibi ile çalışan analizörlerin NO2-HF-HCl-NH3 parametrelerinde KGS1 sertifikasında belgelenmiş kontrol kitleri varsa ve/veya vekil gaz kullanımına uygunluğu varsa KGS3 işlemini bu malzemeler ile yapabilirler.

  - FTIR analizörler için belirtilen parametreler haricinde kit ve vekil gaz kullanımına müsaade edilmez.

  - Ekstraktif olmayan ölçüm metodu ile baca içerisinde direkt ölçüm yapan analizörlerin sıfır ve span noktasında kit ile KGS3 işlemi yapabilmesi, dokuzuncu fıkradaki hususa dahildir.

- Toz analizörlerinde sıfır ve span kontrolü için dahili kalibrasyon kitleri bulunmalıdır. Sıfır için %0, span için %70 - %100 aralığında transmisyon değerine sahip kitler olmalıdır. Bu kitler yazılım ile devreye alınabilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda elle işlem yapılabilmelidir. Her iki durumda da ölçüm ve işlem sonuçları yazılıma otomatik olarak aktarılmış olmalıdır.

  - İşlem esnasında analizörün ölçüm aralığı normal şartlarda çalıştığı gibi olmalıdır, değişiklik yapılmamalıdır. Analizör içerisindeki kalibrasyon fonksiyonu tüm zamanlarda etkisiz 1 (bir) olmalıdır.

  - Bazı toz analizörlerinin referans kit ile sıfır ve span kontrolü mümkün olmayabilir. Bu durumda referans değerlerinin bilinmesi kaydıyla akım/gerilim üreteçleri ile KGS3 yapılabilir.

- KGS3 işleminde kullanılacak gazlar ve toz referans malzemeleri her zaman SEÖS kabininde bulunmak ve istenildiği zaman test yapabilecek bağlantıları ile hazır olmak zorundadır.

  - KGS3 işlemi için tesis, dışarıdan hizmet alıyor olsa dahi gerekli tüm referans malzeme tesiste bulunmalıdır.

  - Aynı ELD’ye sahip 1’den (bir) fazla baca bulunan tesislerde tüpler tek set alınabilir.

  - Onuncu fıkranın (b) alt bendinde belirtilen akım/gerilim üreteçleri kullanılması durumunda referans malzemenin tesiste bulunması zorunluluğu yoktur.

- Referans malzemelerin özelikleri;

  - Gazlar ve kitler referans olmasından ötürü kaliteli, geçerlilik tarihi ve içerik değeri uygun malzeme kullanmak önemlidir. Gelişigüzel referans malzeme seçimi yapılmamalıdır.

  - Sıfır, oksijen ve vekil gaz dahil olmak üzere tüm gazlar, aksi bu yönetmelikte belirtilmedikçe TS EN ISO/IEC 17025 TÜRKAK akreditasyon belgesine sahip firmalarca üretilmiş ve TS EN ISO 6143 standardına uygun izlenebilir sertifikalı olmak zorundadır.

  - Sıfır referans gazı, yüksek saflıkta azot (N2) olmalıdır.

  - Oksijen referans gazı, bacanın referans oksijen değeri ne olursa olsun referans O2 gazının konsantrasyon değeri %21 Vol. (± 2 Vol.) olmalıdır.

  - Gaz grubundaki referans malzemenin konsantrasyon değerleri;

- Sertifikalarda yer alan ppm değerleri mg/m3 birimine dönüştürülürken veya ELD ppm değerine dönüştürülürken daima 22,41 (0 oC – 1013 hPa) katsayısı kullanılır.

- Alınacak referans gaz(lar)ın konsantrasyon değeri, mg/m3 cinsinden ELD’nin ±% 10’u kadar olmalıdır.

  - SKHKKY’de ELD, EK-1 ve/veya EK-5 de belirlenmiş olan,

  - AYİY’e tabii yakma tesislerinde ELD, EK-5.b A sütununda yer alan 30 dakikalık değerler,

  - SKHKKY ve AYİY tabii beraber yakma tesislerinde ELD, atık yakmadan gelen parametreler için AYİY EK-2 tablolarında olan 24 saatlik ELD ve/veya Cişlem hesaplaması ile bulunan ELD, atık yakmadan kaynaklı ELD’si olamayan ve/veya atık yakmadaki ELD’sinden muafiyet alınmış parametreler için ise SKHKKY’deki ELD’ler,

alınmalıdır.

- NOx ELD’si olup da NO (NOcx) cinsinden okuma yapılan, TOC’nin KGS3’ünde metan veya propan tercihine göre seçilecek olan malzemenin konsantrasyon hesaplamasına dikkat edilmelidir.

- NO2 – H2S parametrelerinde KGS3 işleminin gazla yapılması halinde analizör ölçüm aralığının %50’si kadar değere sahip gaz kullanılmalıdır. Bu durumda altıncı fıkradaki uyarı dikkate alınarak NO2 için 20-40 ppm, H2S için 80-100 ppm aralığı konsantrasyona sahip gaz kullanılmasına müsaade edilir.

  - NO2 için gazla KGS3 işlemi en az 6 (ay) da 1 (bir) defa, kontrol kiti bulunan analizörlerde ayda en az 1 (bir) defa yapılmalıdır.

- Konsantrasyon cinsinden ELD bulunmayan parametrelerde, cihaz ölçüm aralığının maksimum %50’si kadar değere sahip referans gaz kullanmalıdır.

  - KGS3 işleminde, NO2-N2O-H2S–NH3–HF-HCl için gaz kullanılması durumunda TS EN ISO 6143 standardına uygun izlenebilirlik sertifikası ülkemizde olmadığından bunun yerine üretici sertifikalı gazlar kullanılabilir. Ancak bu gazların yerli firmalarca izlenebilirlik sertifikalı üretilmeleri halinde onikinci fıkranın (b) bendinde belirtilen özellikler aranacaktır.

  - Olası girişimlerin önüne geçmek için her gaz tüpü ayrı ayrı olmalıdır. CO-NO-SO2 karışım gazı kullanılabilir, ancak tercih edilmemelidir.

  - Tüm kalibrasyon gazlarında balans gazı aksi analizör üretici firmasınca belirtilmedikçe azot (N2) olmalıdır. Azot dışındaki balans gazlarının girişimleri ve span okuma işlemlerine hassasiyet gösterilmelidir.

- Otomatik KGS3 düzeneğinin kurulumu;

  - Sıfır, oksijen ve span gazı kullanılarak KGS3 yapan mevcut ve/veya yeni tesisler otomatik düzenek kurmak, bu düzeneği yazılımı üzerinden aktif hale geçirmek, işlem kayıtlarını tarih/saat/dakika bilgileri ile kayıt etmek zorundadır.

  - Kalibrasyon kiti ile KG3 yapılması durumunda, kitlerin kullanımı da otomatik yapılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı cihazlarda manuel işlem yapılabilir. Her iki durumda da işlemin tarih/saat/dakika bilgileri ile kayıt edilmeli, sonuçları yazılıma girilmelidir.

  - T90 süresi maksimum 200 (ikiyüz) saniyedir. T90, sisteme gazının verildiği andan itibaren 200 (ikiyüz) saniye içerisinde, gaz konsantrasyon değerinin en az %90’ının analizörde okunmasıdır. Bu süre içerisinde okumanın olması gereken değere ulaşamaması durumunda, sebebi analiz edilmeli ve sorun giderilmelidir.

  - KGS3 işlemi sırasıyla; daima sıfır gazı/kiti ile başlamalı, sistemde pörç yapılarak hattın temizlenmesi sağlanmalı, sonra sırasıyla span referans okumaları yapılmalıdır. Span okumaları arasında sistemde pörç yapılarak her seferinde diğer gaz verilirken hattın temiz olması sağlanmalı, gazların birbiriyle girişime girmesi engellenmelidir.  Sistemde yer alacak elektrikli vanaların devreye girmeleri, devrede kalma süreleri, sıralaması vb. hususlar anlatılan durumlar göz önünde bulundurularak yazlımda programlaması yapılmalıdır.

  - Elektrikli vanaların gazla girişime girebilecek yapıda ve/veya kaçak oluşturması muhtemel olan tipleri tercih edilmemelidir.

  - Sistem KGS3 işlemini yaparken, tüm adımlar ve okunan veriler yazılım üzerinde api protokolüne göre kodlanmalı ve SİM’e gönderimi sağlanmalıdır. Autocall işlemi yapan analizörlerde bu duruma dahildir.

- SEÖS'ün kurulumundaki işletim şartlarını korumak maksadıyla KGS1 süresince belirlenen kaymanın ve duyarlılığın kontrol altında olduğunu doğrulamak için kontrol çizelgeleri kullanılır. Kontrol çizelgelerinden elde edilen sonuca göre, SEÖS'e bakımın gerekli olup olmadığı belirlenir. 3 (üç) çeşit kontrol çizelgesi kullanılabilir.

  - TS EN 14181 standardının Ek C'sinde yer alan CUSUM, SHEWART, EWMA kontrol çizelgelerine göre değerlendirme yapılmalıdır.

  - Kontrol çizelgelerinde kullanılacak olan standart sapma SAMS değerleri 15 inci madde Tablo 1’dedir. ELD bulunmayan parametrelerde uygun değerde seçilmiş olması kaydıyla tüp değeri ELD alınmalıdır. Tüp değerinin olması gerekenden yüksek olması halinde, olması gereken değer üzerinden, düşük olması halinde tüp değeri üzerinden hesaplama yapılır.

  - Kontrol çizelgesi hesaplamaları için hesap çizelgesi kullanılır. Hesap çizelgesi TS EN 14181 standardının EK-H'ına göre düzenlenir. Bu işlem yazılım tarafından da otomatik yapılmalı ve raporlanabilmelidir.

  - Analizörlerde kontrol çizelgesi sonuçlarına göre kayma tespit edilirse sırasıyla,

- Nedeni için kök analiz yapılarak referans malzemenin, hatlarının, cihazın periyodik bakımlarının tam ve eksiksiz, yapılan işlemlerin uygun olduğu teyit edilir.

- Sistemde iyileştirici bakım, temizlik, üretici firma yönergeleri vb. yapılarak KGS3 tekrarlanır.

- Sorun devam ediyorsa ve kayma sıfır noktasında ise, sistemde sıfır için uygun olan cihazlarda önce Autocall yapılarak KGS3 yeniden yapılır, Autocall özelliği olmayan cihazlarda azot gazı ile sıfır kalibrasyonu yapılarak KGS3 tekrarlanır.

- Sorun halen devam ediyorsa ve kayma span noktasında kaldı ise, sistemde hiçbir ayarlama yapılmaz. Cihaz servis bakımına alınmalıdır.

- Sıfır ve span kontrolleri yapıldıktan sonra okunan değerler,

  - Sıfır noktasında, aksi belirtilmedikçe ayarlama yapılmaz.

  - Span noktasında ayarlama yapılamaz.

- KGS3 için kullanılan span gazları ELD kadar olacağından, analizörlere bu gazla asla ölçüm aralığı kalibrasyonu yapılamaz.

- Mevcut tesisler bu bölümde yer alan kurallara varsa eksikliklerini tamamlayıp uygunluklarını ivedilikle sağlamalıdırlar. Yeni SEÖS kurulacak tesislerde bu hususlara uymalıdırlar.

SEÖS'ün KGS3’de Yapılması Gereken Bakım ve Numune Alma Sistem Kontrolleri

MADDE 25- (1) Ekstraktif olmayan numune alma sistemlerinde;

- Optik yüzeyler temizlenir,

- Sıfır noktası ve referans noktası sinyalleri ile uygun olan yerlerde duyarlılık kontrolleri yapılır,

- Filtreler temizlenir,

- Ölçüm verisi kayıtları kontrol edilir.

- Ekstraktif numune alma sistemlerinde;

  - Numune alma sisteminin ısıtmalı hattının giriş ve çıkış sıcaklıkları, hat uzunluğuna bağlı olarak en az iki noktada kontrol edilir. Aradaki sıcaklık farkının yoğuşmaya neden olacak seviyede olduğu durumlarda gerekli önlemler alınır.

  - Isıtmalı prob fitresi temizlenir, hat bağlantıları, sıcaklık ünitesi kontrol edilir.

  - Filtreler, ayraç solüsyonları gibi sarf malzemeler değiştirilir.

  - Gaz ölçümlerinde filtrenin parçacıklarla kirlenmemesi ve bu birikimlerin gazlarla reaksiyona girerek hatalı sonuçlar vermemesi için filtreler belirli aralıklarla kontrol edilir.

  - Numune gazı filtreleri temizlenir veya değiştirilir.

  - Kayıt cihazları kontrol edilir.

  - Yoğuşma sistemleri kontrol edilir.

  - Gaz tedarik hatları ve sızıntı bileşenleri kontrol edilir.

  - Numune gazı akışı kontrol edilir.

  - Cihazın sıfır noktası ve duyarlılığı kontrol edilir.

  - Pitot tüpleri belirli aralıklarla temizlenir ve sıfır ayarları kontrol edilir.

  - Tesisin faaliyetinin sona ermesi ya da kapanması durumunda, tüm numune gazı hatları etkisiz gaz kullanılarak temizlenir ve yoğuşma toplama kanalları boşaltılır.

NO2/NO Konvertör İşlemleri ile İlgili Hükümler

MADDE 26- (1) NO2/NO konvertörü; azotoksit (NOx) emisyonunu NO analizörü ile ölçen bacalarda, bacada oluşan fakat okunamayan NO2 cinsinden olan emsiyonu, katalizör yardımıyla NO cinsine çevrilip analizörde okunması sağlamak için kullanılır.

- NO2/NO konvertörü olan yerlerde, NO parametresi NOcx olarak adlandırılır. Azotoksit emisyonu NO+NO2 olmak üzere toplam NO olarak ölçülmüş demektir.

- SEÖS’de KGS2-YGT işlemi yapan ve diğer emisyon ölçümlerini yapan tüm laboratuvarlar, SKHKKY ve AYİY hükümlerine tabi tüm tesislerde SRM analizörlerinde, NOx emsiyonu tespiti için NO ve NO2 birlikte ölçülmek, NO2 ayıca ölçülemiyorsa konvertör ile çevrilerek NO cinsinden ölçmek zorundadır.

  - NOx cinsinden ELD’si olan, “Nitrik Asit Üretim Tesisleri”’nde, NOx emsiyonu NO cinsinden ifade edilir. Diğer tüm tesislerde NO2 cinsinden ifade edilir. Dönüştürme formülleri buna göre uygulanır.

- SEÖS ve SRM’deki NO2/NO konvertörünün katalizör dönüştürme verimliliği %95’den az olamaz.

  - KGS2-YGT son SRM ölçüm tarihi baz alınarak, tesis en az 6 (altı) ayda bir defa konvertörün %95 verimle çalıştığını kanıtlamak için, en az 20-40 ppm aralığındaki sertifikalı NO2 gazı ile kontrolünü yapmalıdır. NO2 gazı belirsizliği yüksek ve TS EN ISO 6143’e uygun sertifikalı gaz olmadığından gaz fazı titrasyon yöntemini de kullanabilir.

  - Yapılan test sonucu kayıt edilmeli varsa eksiklikleri giderilmelidir.

  - 6 (altı) aylık süre, cam sektörü ve gaz tribünü olan tesislerde en az 3 (üç) ay olarak uygulanacaktır.

- Konvertörün alarm bilgisinin SİM’e aktarılması zorunludur.

  - Cihazın, düşük sıcaklık, katalizör bitti vb. birden fazla alarm kontağı olması durumunda alarmın niteliği fark etmeksizin Alarm “1” (bir) sinyali SİM’e gönderilmelidir. Alarm olmayan durumlarda “0” (sıfır) sinyali gönderilir.

- KGS2-YGT işlemlerinde konvertörün %95 verimle çalıştığının kanıtlanması işlevsellikte ön şarttır. Test, yetkili laboratuvar tarafından yapılır. Yetkili laboratuvar test esnasında gaz fazı titrasyon metodunu kullanmak zorundadır. NO2 gazı ile işlem yapamaz.

- Isıl gücü 50 MWt’dan küçük olan gaz türbini, içten yanmalı motor gibi sabit frekans için sabit devirde çalışılması zorunlu olan yakma sistemlerinde, NOx ölçümünün zorunlu olduğu tesislerde NO2/NO konvertörünün kullanılmamasına yetkili mercii muafiyet getirebilir.

ALTINCI BÖLÜM

SEÖS'ün Yönetimi

SEÖS Dosyası

MADDE 27- (1) İşletmede SEÖS'ten sorumlu kişi tarafından düzenlenen ve güncelleştirilen tüm bilgiyi içerecek şekilde özel dosya oluşturulur ve dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunur.

- Tanıtım dosyası; SEÖS tesliminden sonra her bir baca için oluşturulur ve aşağıdaki öğeleri gösterir.

- Tesis SEÖS sorumlusunun bilgileri,

- Bacanın Yönetmelikteki yeri, ELD’leri, kurulması zorunlu olunan parametreler,

- Yetkili merciden alınmış izin, onay, uygunluk vb. yazıların suretleri,

- SEÖS'ün platforma yerleşimi, ölçüler, kabin, fotolar vb. tanıtım kartları,

- SEÖS’de kullanılan analizörlerin ve diğer ekipmanların tanıtımı, etiket-ekran-genel fotoları,

- KGS3 düzeneğinin çalıştırılması yönergesi ve kullanılan referans malzemelerin belgeleri,

- İmalatçı, tedarikçi, kurulum yapan firmasının bilgileri,

- Kurulum tarihi, garanti süresi bitiş tarihi,

- Bakım, onarım, işletme ve kalibrasyon yöntemleri için orijinal kullanım kitapçıkları bilgilerini içeren dosya oluşturulur ve muhafaza edilir.

- Takip kartının güncelliği SEÖS ile görevlendirilmiş kişi tarafından korunur ve bu kart aşağıdaki belgeleri içerir;

- SEÖS'ü etkileyen kurulum, kalibrasyon, koruyucu bakım, hatalar, düzeltici bakım, değiştirme, resmi kurumdan alınmış elektrik kesinti gün ve saatlerini gösterir belge ve devre dışı bırakma tarihleri,

- Kurulum firmasının yaptığı analizörlerin kalibrasyon aralığı, birim dönüşümü için kullanılan değerler, katsayılar vb.,

- SEÖS sorumlusu kişi tarafından izlenen, KGS3 işlemlerinin tablo halinde tarihleri, referans malzemelerin, yapan kişi/firma bilgileri ve sonuçları,

- SEÖS ile ilgili tespitler ve sonuçları,

- SEÖS'e müdahale eden kişinin adı, soyadı, imzası varsa bakım firması bilgileri,

- SEÖS ile görevlendirilmiş kişi tarafından SEÖS'e yapılacak her türlü müdahalenin sorumlu işletme yöneticisi tarafından onaylandığını gösterir formlardan oluşan tasdikli bakım ve servis raporları,

- SEÖS ile görevlendirilmiş kişi tarafından, izlenen kalibrasyonların kaydedildiği kalibrasyon raporu,

- SEÖS ile görevlendirilmiş kişinin sorumluluğu altında, imalatçı, kullanıcı veya bakım bölümü tarafından gerçekleştirilen herhangi bir müdahalenin belgelendiği ve muhafaza edildiği müdahale raporu,

- SEÖS için görevlendirilmiş kişilerin, tedarikçi firma ve/veya üretici firma tarafından verilen teorik ve pratik eğitimleri aldığını gösterir belgeler,

- SEÖS için görevlendirilmiş kişilerin, KGS1, KGS2, KGS3 ve YGT raporları ile cihazların kalibrasyon ve bakım işlemlerine ait tuttuğu her türlü kayıt ve belge ile birlikte KGS2 ve YGT’lerin tablo halinde tarihleri, yapan yetkili laboratuvarlar ve sonuçları,

- Tesisin işletme süresi, günlük, yarım saatlik ve geçerli kılınan yarım saatlik ortalamaların sayısı, geçerli kalibrasyon aralığı dışındaki değerlerin sayısı, kalibrasyon fonksiyonunun geçerli olmadığı zaman aralıkları dosyalanır.

- İşletme, her türlü kayıt, bilgi ve belgeyi 5 (beş) yıl süreyle muhafaza etmek ve denetimlerde, denetim görevlilerine ibraz etmek zorundadır.

Veri Kayıt Sistemi

MADDE 28- (1) SEÖS’den elde edilen verilerin elektronik ortamda kaydedilmesi zorunludur.

- Bilgisayar; 7/24 çalışmaya uygun yapıda, güncel işletim ve antivirüs sistemine sahip, veri toplama ve kayıt işlem hizmetini karşılayacak kapasitede rastgele erişilebilir belleğe (RAM) sahip, baca sayısı ile ilişikli olarak hesaplanarak 5 (beş) yıl süreyle her türlü veriyi saklayabilecek kadar yeterli kayıt alanına sahip, analizör haberleşmelerine uygun ve genişlemeye müsait bağlantı noktaları (RS232 vb.) oluşturulabilecek donanıma sahip, internet bağlantısı, ekran kartı, en az 19" ekrana sahip, ofis programları yüklü, gerektiğinde çıktı alabilmek için yazıcıya sahip, enerji kesilmelerinden engellenmemesi için uygun kapasitede kesintisiz güç kaynağına sahip olmalıdır.

- Tesis çalışır durumda iken elde edilen tüm ölçüm değerleri bilgisayara anlık kaydedilir.

- Tesisin çalışmadığı durumlar dahil ölçüm sistemi ve bilgisayar kapatılamaz. Tesisin çalışmadığı durumlardaki veriler de kaydedilir.

- Şeker fabrikaları, kampanya dönemi bitişinde SEÖS bulunan tesisi duruşa geçtikten 3 (üç) gün sonra SEÖS sistemini ve bilgisayarını, sistem için gerekli olan temizlik ve bakımlarını yaparak kapatabilir. Kampanya dönemi başlangıcında çalışmaya başlamadan 3 (üç) gün önce sistem açılmalı, gerekli bakımları ile birlikte KGS3 işlemi yapmalıdır.

- Bilgisayarlarda kullanılacak yazılımların lisans sorumlulukları tümüyle tesise aittir.

- Bilgisayarlarda kullanılan yazılım versiyonları sürekli güncel tutularak, bilgisayar(lar)ın tarih, saat, bölge bilgileri SİM SNTP server ile uyumlu olmalıdır.

- Bilgisayarın kurulumu;

- En az 1 (bir) baca için, 1 (bir) bilgisayar kurulmak zorundadır. Birden fazla baca olması durumunda 1 (bir) veya her bir baca için ayrı ayrı olmak üzere daha fazla bilgisayar kullanılabilir.

- 1 (bir)’den fazla kullanılacak her bilgisayar asgari aynı özelikleri taşımalıdır.

- Bilgisayarın kurulum yeri SEÖS analizör kabinidir. Çoklu bacalarda tek bilgisayar kullanılması, SEÖS kabini gerektirmeyen ve/veya ekstarktif olmayan SEÖS’lerde bilgisayarın kurulum yeri tesisin bilgi işlem odası, bunun mümkün olmaması halinde otomasyon kontrol odaları seçilmelidir.

- SEÖS kabinindeki ve bacadaki analizörlerden gelen sinyal kabloları ile sahadan gelen yardımcı sinyal kabloları doğrudan bilgisayara bağlanmalıdır. Sinyaller tesisteki diğer (DCS-RTU-PLC-Scada, Sanal Server vb.) veri işleme vb. sistemlere aktarılarak SEÖS bilgisayarına girişi yapılamaz.

- Çok bacalı tesislerde 1 (bir) bilgisayar kullanılması ve verilerin TCP/IP-MB-RS485 gibi iletişim protokolleri ile taşınması gerektiği durumlarda tesis ağ anahtarları kullanılabilir. Bu durumda, mesafe ve kablolamadan kaynaklı sinyal zayıflaması, ağ anahtarlarındaki cevap sürelerindeki gecikmeler vb. sinyal kalitesini etkileyebilecek tüm hususlar için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Bilgisayara kayıt edilen verilerin SİM’e gönderilmesi internet aracılığı ile yapılmalıdır. Bunun için tesis bu bilgisayara özel kablolu/kablosuz/GSM internet sağlayıcısı veya iç internet erişim yolunu kullanabilir.

- Bilgisayarın amacı dışında ilgisiz internet erişimi, bilgi kaydetme, diğer her türlü program kurlumu vb. kullanımı engellenmelidir. SEÖS işlemleri haricinde hiçbir işlem yapılmamalıdır.

- SEÖS’ün fiziksel ve/veya tesiste bulunan farklı bir makinede SEÖS için alan tahsis edilmiş olan bilgisayarı haricinde sanal ve/veya yedek bilgisayar yapısından, bulut vb. veri sağlayıcılardan SİM’e veri gönderimi yapılamaz. Tesis bu tip yapıları, iç ihtiyaçlarında yalnızca verilerini izlemek ve/veya yedeklemek için kurabilir.

- Bu bölümde belirlenmiş özeliklerin asgari sağlanması kaydıyla fiziksel olarak daha küçük yapıdaki endüstriyel bilgisayarlar kullanılabilir, GSM altyapısı ile internet erişimi sağlayabilir.

- 24 üncü madde de belirtilen KGS3 işlemleri ve sonuçlarının kayıtları bu bölümde belirtilen bilgisayarlarca yapılmalıdır.

- SEÖS bilgisayarına karşı yapılması muhtemel her türlü siber tehdit ve saldırıya karşı tesis gerekli tedbirleri alır.

Analizörlerin ve Ekipmanların Veri Kayıt Sistemine Bağlantısı

MADDE 29- (1) SEÖS’den elde edilen verilerin elektronik kayıt birimlerine iletilmesi zorunludur.

- SEÖS'te kullanılan analizörler ve ekipmanların sinyal bilgileri, veri toplama sistemine dijital (TCP/IP – MB – PB – ELAN – RS232 – RS485 vb.) bağlantı protokollerinden herhangi biri ile bağlanmak zorundadır. Analog sinyal (4-20 mA, 0-10 V) ve/veya analog sinyalin dijitale dönüştürücü aparat vb. kullanımı ile dijitale dönüştürüldüğü bağlantılar kabul edilmez.

- Isıtmalı hat, ısıtmalı prob sıcaklık bilgisi, atık gaz yanma bölgesi sıcaklığı, gaz soğutucu alarmı, konvertör alarmı, atık besleme, yük, tonaj, üretilen elektrik bilgisi gibi sinyallerin bağlantısı dijital olarak yapılamadığı durumlarda analog kabul edilebilir.

- Mevcut tesislerde analog çıkış ile veri bağlantısı yapılmış analizörlerin dijital çıkışları varsa ve/veya dijital çıkış dönüşümüne uygunsa veri kayıt sistemine dijital bağlantı yapmak zorundadır.

- Mevcut tesislerde ısıtmalı hat, ısıtmalı prob sıcaklık bilgisi, gaz soğutucu alarmı, konvertör alarmı bilgileri için ekipmanın veri çıkışı bağlantısı bulunmuyorsa bu kanalların verilerinin sisteme aktarılmasında zorunluluk yoktur.

- Bu bilgilerin okunabilmesi için revizyon yapılabiliyorsa yapılmalıdır. Ekipmanın yenilenmesi durumunda verilen bu muafiyet ortadan kalkacak olup, bağlantı ile ilgili gerekli şartlar sağlanmalıdır.

- Mevcut tesislerde yetkili merci gerek görmesi halinde bu bilgilerin aktarılması için gerekli revizyon ve değişim işlemlerini talep edebilir.

- Analizör, ekipman diğer veri çıkışlarının kabloları mümkün olan en kısa mesafede bilgisayara bağlantısı sağlanmalıdır. Sinyaller tesisin dağıtılmış kontrol sistemleri (DCS), uzak terminal üniteleri (RTU) vb. birimlerinden geçerek bilgisayara bağlanamaz. Atık gaz yanma bölgesi sıcaklığı, atık besleme, yük, tonaj, üretilen elektrik bilgisi sinyalleri bu duruma uymayabilir.

- Kullanılan her türlü sinyali taşıyan kablonun kesiti, gürültü etkenleri, manyetik alanlar ve diğer tüm dış etkenlerden en az etkilenebilecek ve uygun özellikte olmalıdır.

- Analizörlerin okuma yaptığı veriler dışında her türlü register durumu, arıza tanımı (diagnostik) bilgileri, kalibrasyon katsayıları,  ölçüm birimi, seri no, model tipi vb. bilgileri yazılıma iletebilir olmalıdır.

- Otomatik KGS3 için kurulan düzeneklerin yazılımdan kontrolü sağlanabilmelidir. Bunun için uygun veri taşıma sistemleri yapılmalı, programlanabilir lojik üniteleri (PLC) veri kayıt sistemine dahil edilebilmeli ve yönetilebilir olmalıdır.

Veri Toplama, Raporlama ve Aktarımı Yazılımı

MADDE 30- (1) SEÖS’den elde edilen verilerin elektronik veri kayıt sistemine iletilmesi ve değerlendirilmesi zorunludur.

- Analizör ve ekipmanlardan okunan veriler bilgisayarda kurulu yazılıma kayıt edilir.

- Emisyon ve debi ölçümü için kullanılacak olan analizörlerin veri üretme sıklığı anlık ve/veya maksimum 10 (on) saniye olmalıdır.

- Yazılım ile anlık haberleşmelidir. Yazılımda hiçbir parametre için sorgu-yanıt (response time) süresi, 10 (on) saniyeden daha fazla ayarlanamaz.

- Yazılıma aktarılan veriler daima analizör ve/veya ekipmanın ekranında okunan ham veri olmalıdır.

- Yazılımda, ham veri kaydı için açılan kanallarda verinin, matematiksel vb. şekilde işleme sokularak değişime uğratılacağı hücre, alan vb. kısımlar olamaz.

- Yazılım, anlık ve/veya başka bir zaman diliminde verinin değiştirilmesine karşın her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

- Mevcut tesis tanımında olan yerlerde bazı eski tip analizör ve ekipmanın dijital veri değerine ulaşılabilmesi için matematiksel işlem gerekebilmektedir. Bu durumda olan yerler için bakanlık ayıca bilgilendirilmelidir. Ancak bu hüküm yeni tesis tanımında olan yerlerde kullanılamaz.

- Analizörlerin yazılım ile haberleştirilmesi için, analizör üreticisinin modbus vb. register MAP adresleri kullanılmalıdır. Teknik yönden MAP adreslerinin olmaması vb. nedenlerin oluşması halinde aktarımı zorunlu olan veriler farklı port dinleme vb. yöntemler ile elde edilebilir.

- Mevcut kurulu sistemlerde, arayüz programı bulunmaması durumunda modbus vb. protokol ile haberleşme yapılmasına müsaade edilebilir. Ancak bu tip haberleşmede elde edilen verinin analizör ekranı ile aynı değerde olması şarttır. Ekran değerine ulaşmak için matematiksel içerikli vb. formül girilmesine müsaade edilemez.

- Ham verilerin kayıt edilmesi,

- Maksimum 10 (on) saniye sorgu-yanıt sürelerine uyularak kayıt edilmiş ham veriler 2/3 kuralı ile 1 (bir) dakikalık ortalama değerlere dönüştürülerek ayrıca kayıt edilir.

- 1 (bir) dakika için 2/3 kuralı; minimum 6 (altı) adet, maksimum 60 (altmış) adet olmak kaydıyla, 1 (bir) dakika içerisinde elde edilmiş ve geçerli olarak işaretlenmiş verilerin en az üçte ikisi geçerli ise geçerli verilerin ortalama değeri 1 (bir) dakikalık ortalama değerdir. Bu değer(ler) biten dakikanın değeri olarak kayıt edilir.

- Isıtmalı hat, ısıtmalı prob sıcaklık bilgisi, atık gaz yanma bölgesi sıcaklığı, gaz soğutucu alarmı, konvertör alarmı, atık besleme, yük, tonaj, üretilen elektrik bilgisi vb. kanallardan gelen veriler içinde bu fıkra kurallarına uyulur.

- Ham verilerin hesaplanması, normalize şatlara dönüştürülmesi ve kayıt edilmesi,

- Ham veriler standartlaştırılmış nihai değere, ppm’den miligrama dönüşüm, KGS2 kalibrasyon fonksiyonun işlenmesi, sıcaklık, basınç, nem, oksijen ve standart sapma değerinin çıkarılması ile dönüştürülerek 30 (otuz) dakikalık ortalama değerler elde edilir.

- SKHKKY ve AYİY’ye göre karşılaştırma yapabilmek için 10 ve 30 dakikalık, günlük, 48 saatlik, aylık ve yıllık ortalama değerler alınır.

- Yazılım, tesisin çalışmadığının göstergeleri olan oksijen, hız, bacagazı sıcaklığı, tonaj, yük, yanma sıcaklığı, elektrik üretim bilgisi gibi kanal verilerini kullanarak tesisin kapalı olunan zamanlarını belirleyecek algoritma oluşturmalıdır.

- SEÖS'deki arıza ya da bakım nedeniyle, 1 (bir) günde 6 (altı) saatten daha fazla süreli ortalama değerlerin geçersiz olduğu gün verilerinin tamamı geçersiz sayılır. Geçerli veri oranı, tesisin bir yılda faal olarak çalıştığı gün sayısının yüzde % 95'inden az olamaz.

- Günlük geçerli veri oluşturulurken AYİY veya tesisin SKHKKY’deki tabi olduğu yerde geçersiz veri saati ile ilgili hüküm bulunması halinde uygulama ilgili yönetmeliğine göre yapılır.

- Sahada yapılan işlemlerin verilerinin kayıt edilmesi,

- Analizörlerde autocal işlemi yapıldığında yazılım işlemi algılamalı ve işlem süresi boyunca verileri kayıt etmelidir. Bu süre içerisindeki tüm 1 (bir) dakikalık ortalamalar geçersiz olarak işaretlenmeli ve ortalamalara katılmamalıdır.

- KGS3 işlemindeki sıfır ve span kontrolleri tarih ve saat bilgisi ile kayıt edilmelidir.  yapılan analizöre ait tüm kanallar için işlem sırasındaki okunan ham veriler geçersiz olarak işaretlenmelidir.

- KGS3 işlem sonuçları ve kullanılan referans malzeme bilgileri yazılıma girilebilmelidir.

- Otomatik KGS3 yapılamayan analizörlerde sonuçlar ve referans malzeme bilgileri yazılıma elle girilebilir.

- İşlemler sonucunun değerlendirilmesi için yazılım kontrol kartlarını oluşturabilmelidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

SEÖS’ün Çevrim İçi İzlenmesi

Sürekli İzleme Merkezi (SİM)

MADDE 31- (1) SİM; Bakanlığın kurmuş olduğu sürekli emisyon ölçüm sistemi modülü (SEÖS), sürekli atıksu izleme sistemi modülü (SAİS), ulusal hava kalitesi izleme ağı modülü (UHKİA), havza izleme sistemi modülü (EKİP), denizlerde bütünleşik kirlilik izleme modülü (DEN-İZ), kirletici salım ve taşıma kaydı modülü (KSTK), çevresel gürültü sürekli izleme sistemi modülü (ÇEGSİS) gibi modüllerin bulunduğu çevrim içi izleme sistemidir.

- SİM resmi internet adresi; https://sim.csb.gov.tr dir.

- SİM resmi e-posta adresi; sim@csb.gov.tr dir.

- Tesisler sorumlu oldukları yönetmelik hükümlerince SEÖS kurulmasının gerekmesi halinde SEÖS verilerini 5 (beş) yıl süreyle saklamak zorundadırlar. Bu bölümde tarif edilen işlemler ile yapılacak hesaplama, raporlama vb. tüm hususlar için tesisler gerekli altyapıyı SİM’den bağımsız olarak oluşturmuş olmalıdırlar. SİM platformu, bakanlığın denetim ve izleme etkinliğini artırmak, izlenebilir olan çevresel verileri tek merkezden yöneterek ülkenin çevresel politikalarını oluşturan kurum ve kuruluşlara rehber olmayı amaçlamaktadır. Bakanlık gerekli gördüğü zamanlarda SİM platformunun kullanımını sınırlandırabilir ve/veya geçici veya kalıcı kapatılmasını yapabilir. Tesisler başta olmak üzere SİM’deki tüm kullanıcı tarafları bu tip sınırlandırma ve kapatmaları hiçbir husus için gerekçe olarak sunamaz.

- SEÖS bulunan ve kurulacak olan tüm tesisler, SEÖS’den elde edilen verilerini bakanlığın belirlemiş olduğu api kuralları ile SİM’e aktarmak zorundadır.

- Yazılımcılar veri aktarımlarında SİM’in internet sitesinde yayımlanan kılavuzlara göre api yazılımlarını daima güncel tutmak zorundadırlar.

- SİM’e giriş ve api ile veri gönderme için kullanıcı profili oluşturma,

- Yeni kayıt yapacak tüm kullanıcılar “http://sim.csb.gov.tr/Account/SignUp” adresinden SİM kaydını yaparlar.

- SİM’de kullanıcı kaydı oluşturabilecek olan işletme, laboratuvar, tedarik, bakım, yazılım, danışman firmaları kendilerine ait kurumsal e-postaları ile kullanıcı profillerini oluşturmak zorundadırlar. Kendine ait olmayan kurumsal olmayan hotmail, gmail, yahoo vb. e-posta ile kayıt yapan kullanıcıların onay işlemleri yapılmaz.

- 8 inci maddenin birinci fıkrasının (j) alt bendinde belirtilen tesisin SEÖS sorumlusu yukarıda belirtilen adresten kurumsal e-postası ile kaydını yapar.

- Oluşturulan kullanıcı profilinin sim@csb.gov.tr tarafından onaylanmasından sonra SEÖS verilerinin onaylanan bu e-posta adresinden api ile gelmesi için kendi yazılımcısına talimatını verir.

- Laboratuvar, tedarik, bakım, yazılım, danışman firma personelleri SİM’de kullanıcı kaydı yapabilirler. Uygun görülen kullanıcı profilleri sim@csb.gov.tr tarafından onaylanır.

- Tesis SEÖS Sorumlusu kullanıcısı;

- Kendi tesis çalışanlarına SİM’de yeni kayıt ekleyerek kullanıcı oluşturabilir.

- Tesis personelini, laboratuvar, tedarik, bakım, yazılım, danışman firma personellerinden SİM’de kullanıcılarının onaylanmış olması halinde kendi tesisine kullanıcı olarak atayabilir, rollerini ve kullanım tarihleri düzenler.

- Belirtilen tüm kullanıcıların görevlerinin sona ermesi vb. nedenlerle SİM’e ulaşımının kısıtlanması veya kaldırılması gerekmesi hallerinde kullanıcı ve rol yetkilerini düzenlemekle ve/veya sonlandırmakla yükümlüdür.

- Laboratuvar, kullanıcıları tüm tesis ve bacaların SİM-SEÖS modülündeki bilgilerine yetkileri dahilinde ulaşabilirler. KGS2-YGT işlemlerinden sonra ve/veya bu işlemlere hazırlık aşamasında rapor indirme işlemleri için tesis SEÖS sorumlusundan SİM’de rol düzenleme talep eder.

- Tedarik, bakım, yazılım, danışman firma personelleri SİM tarafından onaylanmış kullanıcılarının hizmet verdiği tesisin SİM-SEÖS bilgilerine ulaşım için yetkilendirilmeyi tesisin SEÖS sorumlusundan talep edebilirler. Yetkilendirme isteğinde talebin karşılanıp karşılanmayacağı ve/veya rol yetkileri hususları tamamen tesis sorumluluğundadır.

Sürekli İzleme Merkezine Kayıt ve SEÖS Verisinin Aktarılması

MADDE 32- (1) SEÖS kurulu ve/veya kurulacak olan tesisler;

- Mevcut tesisler SİM’de kaydı yapılmış olan işletmesinin; tesis, baca, ekipman, yönetmelik yeri, ELD’ler, KGS2-YGT gibi her türlü bilgisinin olması gerektiği gibi girişinin yapıldığı her zaman kontrol ederek varsa değişikliklerini sim@csb.gov.tr adresine bildirimini yaparak gerekli güncellemelerinin yapılmasını sağlamalıdır.

- Yeni SEÖS kurulacak olan tesisler bu yönetmelik hükümlerine göre SEÖS kurulumunu yaptıktan sonra EK-3 Form 2’deki SEÖS “Envanter Formu”nu düzenleyerek gerekli fotoğraflar ile birlikte sim@csb.gov.tr adresine gönderimini sağlayarak tesisin ve baca(lar)ının SİM’e kayıt edilmesini sağlar.

- SİM içerisine kaydı yapılmış ve/veya yapılacak tesis, baca, ekipman, yönetmelik yeri, ELD’ler, KGS2-YGT gibi her türlü bilginin olması gerektiği gibi girişinin yapıldığı tesisin sorumluluğundadır.

- Yeni SEÖS kuracak olan tesisler bakanlıktan SEÖS kurulum onayı almadan önce SEÖS verisini SİM’e aktarıyor olmalıdır.

- SEÖS bilgisayar(lar)ındaki izlenmesi gereken parametrelerin 1 (bir) dakikalık verilerini api kurallarına uygun olarak SİM’e iletir.

- Veriler SİM’e anlık olarak iletilir. Tesis tarafındaki bilgisayarda veri olmasına rağmen, internet kesilmesi, SİM ile bağlantı sorunu yaşanması vb. geçici nedenler ile SİM’e verinin anlık aktarılamaması gibi durumlarda, 48 (kırksekiz) saat içerisinde gönderimi yapılamayan verinin gönderiminin sağlanırsa SİM verileri geçerli kabul ederek kaydını yapacaktır. Tesis bilgisayarı 48 (kırksekiz) saat öncesine ait veriyi göndermesi halinde bu verilerin SİM’e kaydı yapılmaz.

Sürekli izleme merkezinde verilerin işlenmesi, normalize şartlarına dönüştürülmesi ve proses kapalı koşullarının belirlenmesi

MADDE 33- (1) Tesis tarafından her bir parametre için SİM’e iletilen 1 (bir) dakikalık ham veri ve durum bilgisi ile birlikte daha önce kaydı yapılmış olan ekipmanın bilgileri eşleştirilerek cihaz ölçüm aralığı, ısıtmalı hat, ısıtmalı prob, gaz soğutucu alarmı, konvertör alarmı, tekrar veri, atık besleme sinyali vb. önceden her bir parametre için belirlenmiş olan hususlara göre gelen verinin geçerli olup olmadığı kontrolü yapılır.

- Her parametrenin normalize değere ulaşılabilmesi için; cihazların ölçüm birimi, metodu, prensibi, ektraktif olan/olmayan durumları, hacimsel debinin hesaplanması, kalibrasyon fonksiyonun işlenmesi, bacanın yönetmelik yerine göre oksijen ve %95GA ile düzeltilmesinin gerekliliği hususları dikkate alınarak “n” uzantılı kanal ismi verilerek hesaplanmış 1 (bir) dakikalık nihai değeri üretilir ve durum bilgisi ile birlikte kayıt edilir.

- 1 (bir) dakikalık “n” uzantılı nihai değerlerden 10-30-60 dakika, 24-48 saat ve aylık ortalamalar TS EN 17255 kurallarına göre elde edilir.

- “n” uzantılı hesaplama işlemi sonucu elde edilen konsantrasyon verileri ve aynı zaman dilimi için hesaplanmış hacimsel debi sonuçlarından parametrelerin “k” uzantılı (kg/h) kütlesel miktarları tespiti yapılır.

- Proses kapalı koşullarının belirlenmesi;

- SEÖS bulunan bacaya ait emisyonu üreten kazan, fırın, ocak, reaktör, motor vb. prosesinin üretim faaliyetini ve emisyon üretmeyi tamamen durdurması “Proses Kapalı” olarak tanımlanır.

- SİM’in tesis prosesinin kapalı olduğunu belirlemesi için tesisin göndermiş olduğu SEÖS bilgileri arasında algoritma(lar) oluşturarak 1 (bir) dakikalık verilere durum bilgisi olarak işler. Dolayısı ile tesisler duruşta olduğu zaman süresince SEÖS’ü kapatamaz ve veri gönderimini durduramaz.

- SİM; oksijen, baca sıcaklığı, hız, yanma sıcaklığı, yük, tonaj ve MWe verileri ile uygun algoritma çalıştırarak proses kapalı koşulu durumunu oluşturur. Her tesiste yukarıda sayılan parametrelerin tümü proses gereği olmayabilir. SEÖS’ün uygun kurulumunda bu parametrelerin en birine veya birkaçına sahip olunmaktadır.

- Proses kapalı koşulu tanımlaması için kullanılabilecek olan parametrelerin hangisinin kullanılması gerektiğine oluşturulacak algoritmanın içeriğine tesisler talepte bulunarak, uygulamada nihai karar için bakanlık ile mutabık kalınmalıdır.

- Duruş Başlama ve Duruş Bitiş sürelerinin belirlenmesi;

- SKHKKY ve AYİY hükümlerince duruş ve başlama anlarının emisyon değerlendirmesinin yapılmaması yönünde hüküm bulunan tesislere ve hüküm bulunan parametrelerine prosesin duruş ve başlama anları için belirlenen sürelerdir.

- Duruş başlama; Proses kapalı koşulu oluştuktan sonra SİM, önceden belirlenmiş süre kadar geçmişe dönük, hesaplanması tamlamamış verilerin tümüne duruş başlama durum bilgisi yerleştirerek bu verilerin emisyon değerlendirmesine katılmamasını sağlar.

- Duruş bitiş; Proses kapalı koşulu ortadan kalkarak tesis çalışmaya başladıktan sonra SİM, önceden belirlenmiş süre kadar ileriye dönük hesaplanacak verilerin tümüne duruş bitiş durum bilgisi yerleştirerek bu verilerin emisyon değerlendirmesine katılmamasını sağlar.

- Duruş başlama ve duruş bitiş süreleri tesisin ilk üretime geçmeleri için gereken süre, filtrelerin devreye girme ve çıkma süreleri dikkate alınarak tesisler tarafından bakanlığa talepte bulunarak, uygulamada nihai karar için bakanlık ile mutabık kalınmalıdır.

- Bakanlık, tesisin proses kapalı koşulu, yönetmelik yerine göre gerekiyorsa duruş başlama ve bitiş süreleri için talebini değerlendirebileceği gibi, bu koşul ve süreler için tesis talebi olmasa dahi SEÖS verilerine dayanarak uygun proses kapalı koşulu ve duruş başlama ve bitiş sürelerini tanımlayabilir ve/veya gerek görmesi halinde önceden tanımlanmış koşul ve sürelerde değişiklik yaparak, geçmişe dönük verilerin yeni koşul ve sürelere göre yeniden hesaplanmasını sağlayabilir. Bu işlemler için tesisin bilgilendirilmesi hususunu saklı tutar. Tesisler proses kapalı koşullarını, yönetmelik yerine göre tanımlanmışsa duruş ve bitiş sürelerinin güncel halini her zaman SİM’de görebilirler.

Sürekli İzleme Merkezinde Raporlama

MADDE 34- (1) Tesisin SEÖS’ünden gelen verilere göre; yapılan raporun zaman diliminde tesisin çalışma saati, proses kapalı süreleri, duruş başlama ve duruş bitiş yönünde hüküm bulunan yerler için bu süreler, geçerli veri oranları ve gün sayıları, geçersiz verinin saat ve gün sayıları geçersiz veri olma nedeniyle birlikte raporlanır.

- KGS2 işleminin geçerliliğinin zamanlarının uygun olup olmadığı, KGS2 sürecinde her bir parametre için elde edilen geçerli kalibrasyon aralığının değerlendirmesi ile birlikte belirlenmiş olan aralığın halen geçerliliğini koruyup korumadığı raporlanır.

- YGT süreçlerinin zamanında yapılıp yapılmadığı, her bir parametre için yapılan işlemin sonuçlarının değerlendirmesi yapılır.

- KGS3 işlemi yapılması gerekli olan her bir parametre için uygunluğunun olup olmadığı raporlanır.

- Tesislerin yönetmelikteki yerine ve yerinde belirtilmiş olan ELD’lerine göre, 1 (bir) dakikalık “n” ve/veya “k”  uzantılı nihai değerlerden TS EN 17255 kuralları ile elde edilen 10-30-60 dakika, 24-48 saat ve aylık ortalama emisyon değerleri kıyaslanarak nihai raporlamalar yapılır.

- SEÖS verileri ve nihai raporlamalarına tesis SEÖS sorumluları doğrudan ulaşım sağlayabilir ve istemesi halinde diğer yetki vermiş olduğu kullanıcılara rol yetkisini ve süresini düzenleyerek ulaşımını sağlayabilir. Yetkisiz kullanım için gerekli tedbirlerini alır.

- Bakanlık kullanıcıları dahil olmak üzere hiçbir SİM kullanıcısı SEÖS veri ve raporlarını üçüncü taraflar ile doğrudan paylaşamaz. Paylaşımın gerekmesi halinde özel izin gereklidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

SİM Mevzuatı

MADDE 35- (1) SİM ile ilgi diğer hususlar bakanlık tarafından yayımlanacak olan mevzuat ile belirlenecektir.

GEÇİCİ MADDE- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, 12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 12.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yayımlanmış, 24.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Mülga: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, 06.11.2020 tarih ve 31296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, bakanlık tarafından yapılmış olan tüm duyurular, açıklamalar ve görüşler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.